PM3000A技术指标

# 1	电压 (V)

量程(自动/手动) (12 量程1-2-5 顺序)  0.5V~ 2000Vpk (1400V rms)

显示范围				 0.001 ~ 99999

测量模式				 真有效值及平均值

波峰因素				 可达 20

频率范围				 DC 及0.5Hz~ 500kHz

精度(23 ± 5C)   DC & 45 to 450Hz: ±0.05% 读值 ±0.05% 量程 ± 20mV

(0.2V - 1000Vrms)0.5 to 500kHz:	±0.1% 读值 ±0.05% 量程±0.02%/kHz ±20mV

共模电压干扰	1000Vrms 60Hz:	< 20mV

100Vrms 100kHz:	< 1V

最大输入	持续性 		1500Vpk

1 秒钟 :		5000Vpk

输入 阻抗				1 M// 100pF (所有量程)

# 2	电流 (A)

量程 (自动/手动)	内部分流器:	0.05A~200Apk (30A rms)

(12 量程 1-2-5 顺序)	外部分流器:	6.25mV ~ 2.5Vpk (1.5Vrms)

显示范围                     内部分流器:     0.00001 ~ 99999

外部分流器:	0.8uA/mV ~ 8000A/mV

测量模式				真有效值及平均值

波峰因素				可达20

频率范围				DC 及 0.5Hz ~ 500kHz

精度		           DC:		±0.05% 读值 ±0.05% 量程 ± 9mA

(23° ± 5°C)		45 to 450Hz:	±0.05% 读值 ±0.05% 量程 ± 1mA

(80mA to 30Arms)	0.5 to 500kHz:	±0.1% 读值 ±0.05% 量程±0.08%/kHz ±1mA

共模电压干扰1000Vrms 60Hz:	< 2mA rms

100Vrms 100kHz:	< 50mA rms

最大输入	持续性:		30A rms (需外接保险丝或电流转换器)

1 秒钟:                        1000Apk

输入 阻抗	内部分流器:		3.5m  (所有量程)

外部分流器:		20K// 10pF (所有量程)

# 3	功率 (W)

量程 (自动/手动)			25mW ~ 400kWpk

(144 量程相对於 电压及电流)		(显示范围可达 100,000MW)

精度(23±5C, 正弦波)	 45 to 450Hz: 	A rms x V V rms x A  (0.06/PF)%1mW

0.5 to 500kHz:   	A rms x V V rms x A  (0.1/PF)% 1mW

极性					+	表示正功率流向

-	表示负功率流向

# 4	视在功率 (VA)

量程(自动/手动)				25mVA ~ 400kVApk

(144 量程, 相对於 电压及电流)	            (显示范围可达 100,000MVA)

精度(23±5C, 正弦波)	45 to 450Hz:		A rms x V V rms x A  (0.06/PF)%1mVA

0.5 to 500kHz:            A rms x V V rms x A  (0.1/PF)% 1mVA

# 5	乏功率 (VAr)

量程 (自动/手动)				25mVAr ~400kVArpk

(144 量程相对於电压及电流)	                      (显示范围可达100,000MVAr)

精度精度(23±5C, 正弦波)	45 to 450Hz:	A rms x V V rms x A [0.06/(1-F2)0.5] 1mVAr

0.5 to 500kHz:   A rms x V V rms x A [0.1/(1-PF2)0.5] 1mVAr

极性					           +	表示电感性负载

-	表示电容性负载

# 6	功率 因素 (PF)

量程						0.000 ~±1.000

精度 (23 ± 5C)				±0.002 ±(0.001¸PF)/kHz

极性					           +	表示领先之PF

- 	表示落后之PF

# 7	波峰因素 (CF)

量程						1.000 ~ 19.999

基本精度(23 ± 5C)	            电压波峰因素:	 0.1% 读值 (0.05/量程)  0.02

电流波峰因素:	 0.1% 读值 (0.01/量程)  0.01

# 8	浪涌电流

量程						0.1A ~200Apk (显示范围可达20MA)

精度 (23 ± 5C)				所选量程的2%

取样周期	           1相 2 线:		3.6 微秒

1相 3 线/3相 3 线:	6.8 微秒

3相 4 线:		10 微秒

# 9	阻抗

量程						0.0001~ 9.999 M

精度 (23 ± 5C)	45 to 450Hz:		读值的±0.5%

0.5 to 500kHz:		±0.5% ± (0.05÷PF)%/kHz

# 10	频率

量程				           5Hz ~1MHz(内部频率源),   0.5Hz ~ 1MHz(外部频率源)

精度 (23 ± 5C)			±0.1%

# 11	基本波

量程						0.2V ~ 1000Vrms

精度 (23 ± 5C)				 0.1 读值  0.1% 量程

 0.02%/KHz  20mV (电压)

80mA-30A rms:	 0.08%/KHz  1mA (电流)

# 12	谐波

范围 (电压和电流)	直流及基本波至99次谐波,  最高谐波 = 1MHz

精度 (23 ± 5°C)   	基本波:		基本波的±(0.1 ± 0.05/KHz)%

#### 13	总谐波失真

电压电流范围					0.2V  ~ 1000V rms, 80mA  ~ 30A rms

精度 (23 ± 5°C)				±(0.2 ± 0.01/kHz)%;

#### 14 	积分器

量程							0.001 Whr  ~ 100,000MWhr

积分区间     				 	           1秒

计时器				                                   7位数显示

#### 15	频宽

无滤波器频宽	                                   DC  ~ 500kHz		.

启动滤波器频宽:                                  		DC  ~ 5kHz

#### 16    类比输出

输出功能					电压，电流

输出组数					8

输出电压					0 to +5V; 最大5mA

#### 17    外部频率源输入

输入电压						1.5Vrms~ 10Vrms

输入频率						0.5Hz ~ 1MHz

输入 阻抗						10k

#### 18	外部触发输入

继电器短路电流最大 5mA

#### 19	工作温湿度

温度					5 ~ 40C

湿度					10%~80% RH

#### 20	耐压

输入对外壳 					4kV AC 50/60Hz， 1 分钟

输入对电源			                       4kV AC 50/60Hz ， 1 分钟

输入对输入					2kV AC 50/60Hz，1 分钟

电源对外壳			                       2.9kV DC ， 1 分钟

#### 21	电源

电源输入电压				           100 ~220V ± 20% (48 to 440Hz)

保护					           保险丝 20mm 1AT

消耗功率					最大30W, 50VA

#### 22	外形尺寸和重量

外形尺寸					450mm (W) x	129mm (H) x 441mm (D)

重量   					            9公斤

#### 23	辅助性输入A B接口 (力矩和速度):

脉冲			外部输入频率:	            0.5Hz ~1kHz,  100 Hz ~ 1MHz

输入						0~1V DC, 0~10V DC

形式						后板BNC接口

精度					           0.5% 读值 ± 0.5% 量程

输入 阻抗				           20k

备注： =容许的变量，例如：V =容许的电压变量