中华人民共和国国家标准 工业、科学和医疗（ISM）谢频设备 电磁骚扰特性的测量方法和限值

GB 4824—1996 代替 GB 4824.1~4824.2─84

Limits and methods of measurement of electromagnetic disturbance characteristics of industrial， scientific and medical(ISM）radio frequency equipment

本标准主要参照国际电工委员会（IEC）的国际无线电干扰特别委员会（CISPR）第11号出版物1990年第二版《工业、科学和医疗（ISM）射频设备电磁骚扰特性的测量方法及限值》和国际无线电咨询委员会（CCIR）的有关规定，同时根据我国电视、调频广播覆盖网的具体情况，考虑对各种无线电业务的保护，经反复验证后制定的。 1主题内容与适用范围 本标准规定了工业、科学和医疗（ISM）射频设备的电磁骚扰特性的测量方法以及限值等。 1．1本标准适用于第3章中定义的工业、科学、医疗（ISM）射频设备（以下简称工、科、医设备）和电火花腐蚀设备。 1．2在试验场内测试的受试设备，应按第7章中规定的对批量生产的产品至少有80％的产品在80％的置信度下符合给定限值的双80％统计评价方法，判定其是否满足限值要求。对于小规模生产的产品，可按单一产品逐台测试的评价方法判定其是否满足限值要求。对于规定可在使用现场测试的产品，因测 试结果与设备安装情况有关，不应采用统计评价的方法判定其是否满足限值要求。 注：本标准中规定的限值是在出现干扰可能性的概率基础上制定的，如果满足限值要求的产品再出现干扰现象，还应采取附加抑制措施。 1．3本标准中提出了从9kHz～18GHz频段内的电磁骚扰测量方法和限值。18GHz～400GHz频段的测量方法及限值正在考虑中。 1．4本标准不适用于对照明电器的电磁骚扰要求。 2引用标准 GB 3907—83工业无线电干扰基本测量方法 GB／T 4365—1995电磁兼容术语 GB／T 6113—1995无线电干扰和抗扰度测量设备规范 GB 1002—1996家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸 GB 11919—89工业用插头插座和耦合器插销和插套尺寸互换性的要求 GB 6833电子测量仪电磁兼容性试验规范 GB 9383一1995声音和电视广播接收机及有关设备传导抗扰度限值及测量方法 GB 4706．1—92家用和类似用途电器的安全通用要求 3术语 本标准所用的术语符合GB 4365的规定，下列术语适用于本标准； 3．1工科、医射频设备（简称工、科、医设备） industrial scientific medical radio frequency equipment，ISM equipment(abbreviation） 除无线电通信和信息技术设备（ITE）领域外，为工业、科学、医疗（包括家庭用途）目的而产生和／或使用射频能量的设备或器具。 3.2工、科、医射频设备使用频率（简称工、科、医设备频率） frequencies for ISM freyuency equipment use ，frequencies for ISM equipment（abbreviation） 由全国无线电管理委员会指定给工、科、医设备使用的频率。 3. 3（电磁）辐射（eleCtromagnetiC）radiation 能量以电磁波方式从源向空间发射或向空间传播的现象。 注：本标准中包含了近场辐射和感应现象。 3．4受试设备的边界 boundary of the equiptment under test 指包含受试设备简单几何图形的假象直线界限，所有互连线都应包括在此界限内。 4 工、科、医设备使用频率 工、科、医设备使用频率见表1。 工、科、医设备的设计、生产和使用等部门应采取一切实际可能和必要的措施，使该种设备的辐射功率最小；同时，要严格控制设备的杂波辐射功率，防止对其他无线电通信业务的有害干扰。

表1 工、科、医设备使用频率

中心频率 MHz; 频率范围 MHz; 最大辐射限值2). 6.780 13.560 27.120 40.680 2450 5800 24125 61250 122500 245000; 6.765~6.795 13.553~13.567 26.957~27.283 40.660~40.700 2400~2500 5725~5825 24000~24250 61000~61500 122000~123000 244000~246000; 考虑中3) 不受限制 不受限制 不受限制 不受限制 不受限制 不受限制 考虑中3) 考虑中3) 考虑中3).

注：1）表1规定与国际电信联盟（ITU）第63号决议一致。 2）“不受限制”适用于落入波频段的基波和所有其他频率分量。对于已满足抗干扰标准（如GB 6833，GB 9383等）要求的其他设备，在靠近工科、医设备使用时，可能还必须采用特殊抑制措施来实现兼容。 3）在使用该频率时，使用部门应和可能受害的无线电通信业务部门协调一致。 5 工、科、医设备的分组与分类 制造厂应在其生产的工、科、医设备上作出标记，标明设备的组和类。 注：工、科、医设备分组的实例参考附录A。 5．1分组 5．1．1.1组工、科、医设备（以下简称1组设备） 指为发挥其自身功能的需要而包含着专门产生和／或使用传导耦合射频能量的所有工、科、医设备。 5．1．2 .2组工、科、医设备（以下简称2组设备） 指为材料处理、电火花腐蚀等功能的需要面包含专门产生和／或使用电磁辐射射频能量的所有工、科、医设备。 5．2分类 5．2．1 A类工、科、医设备（以下简称A类设备） 非家用和不直接连接到住宅低压供电网络的所有设施中使用的工、科、医设备。 A类设备应满足A类设备的限值要求。 注：①若不能满足A类设备限值要求，但对无线电业务并不造成难以接受降级的A类设备，须经全国无线电管理委员会批准后方可使用。 ②在家用设施或直接连接到住宅低压供电网的设施上安装和使用A类设备时，必须在设备上采取必要的附加抑制措施。 5．2．2 B类工、科、医设备（以下简称B类设备） 在家用设施内和直接连接到住宅低压供电网络上的设施内使用的所有工、科、医设备。 B类设备应满足B类设备的限值要求。 6 电磁骚扰限值 A类设备可以在标准试验场（以下简称试验场）内测试，也可以按制造厂规定，在使用现场测试其电磁骚扰。 注：由于受试设备本身的复杂程度，几何尺寸和操作条件等因素，某些工、科、医设备的电磁骚扰，只能通过在使用现场测试的方法来判定它是否满足本标准规定的限值要求。 B类设备应在试验场内测试其电磁辐射骚扰。 下列设备的骚扰限值在考虑中： ──射频引弧焊接设备； ──放射设备； ──射频外科透热疗法设备。 表2至表6中的限值适用于规定频率上的各种电磁骚扰，表1中的频率也包括在内。 在各分频段交接处应采用两分频段中规定的较小的限值。 6．1电源端传导骚扰电压限值 受试设备应能同时满足用平均值检波接收机测量所规定的平均值限值和用准峰值检波接收机测量所规定的准峰值限值。或者在用准峰值检波接收机测量时已满足平均值限值，可以不必再进行平均值测定。 信号线上的骚扰电压限值正在考虑中。 6．1．19kHZ～150kHZ频段 在 9 kHZ～150 kHZ频段内，设备电源端传导骚扰电压限值正在考虑中。 6. 1. 2 150 kHZ～30 MHZ频段 在 150 kHZ～30 MHZ频段内，在试验场内使用 GB 6113第 10章中规定的 50Ω ／50μH人工电源网络测量时，受试设备电源端传导骚扰电压限值规定于表2A和表2B。表1工、科、医设备使用频段内电源端传导骚扰电压限值正在考虑中。 在使用场合下是否需要对A类设备规定电源端传导骚扰电压限值正在考虑中。

表2A在试验场测试时，A类设备电源端传导骚扰电压限值

频段 MHz; 1 组; 2 组. 准峰值,dBμV; 平均值,dBμV; 准峰值,dBμV; 平均值dBμV. 0.15~0.5 0.5~5 5~30; 79 73 73; 66 60 60; 100 86 90~70 按频率对数下降; 90 76 80~60 按频率对数下降.

注： 1）电流大于 100 A的 2组A类设备电源端传导骚扰电压限值正在考虑中。 2）应注意满足泄漏电流的要求（参照GB 4706．1）。

表2B在试验场测试时，B类设备电源端传导骚扰电压限值

频段 MHz; 1组和2组. 准峰值,dBμV; 平均值,dBμV. 0.15~0.5 0.5~5 5~30; 66~56 按频率对数下降 56 60; 56~46 按频率对数下降 46 50.

注：应注意满足泄漏电流的要求（参照GB 4706.1）。

|  | 6.1.3 30 MHz以上频段 在 30 MHz以上频段，设备电源端传导骚扰电压限值不作规定。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 7 受试设备的抽样方法和合格评定 7．1抽样方法 GB 3907第8章的规定适用于本标准。 7．2合格评定 7．2．1批量生产的设备 批量生产的设备应按照第7．3条规定的统计评价方法进行合格统计评定。 在使用现场测量的结果，不能作为合格统计评价的依据。 7．2．2单一生产的设备 所有非批量生产的设备，均按单一生产的设备进行试验，而且每台单一生产的设备都应满足本标 准。 7．3批量生产设备的合格统计评定 测量应在批量生产的某型号设备中由不少于5台，不多于12台设备组成的样本上进行，在特殊情 况下不能抽取5台设备时，也可采用由3台或4台设备组成的样本。 注:由样本量对得出的抽样评价，适用于具有相同单体组成的总体。由于批量生产技术上的问题，期望增加作本量.在满足下列关系时，即认为该批设备合格。 式中: ——样本量为力的全部样品在某频点上骚扰电平的算术平均值； Sn——样本标准偏差。 L——本标准规定的限值； Xj——样本中第i个样品在某频点上的骚扰电平； k——由非中心分布导出的系数。是在保证批量生产的产品中至少有80％的产品在80 ％的置 信度下，符合给定限值的双80％统计评价方法的基础上导出的系数。k 是样本量m的函数，给出于表7 和L用对数表示为dBμV、dB（μV／m）或dBpW |  |
|  | 表 7 非中心t分布因子k与样本量n之间的关系 |  |
|  | n; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. k; 2.04; 1.69; 1.52; 1.42; 1.35; 1.30; 1.27; 1.24; 1.21; 1.20. |
| 8测量的总要求 A类设备可以在试验场，也可以在使用现场进行测量。B类设备应在试验场测量。 在试验场测量的规定见第9章和第10章。在使用现场测量的规定见第11章。 本章各项规定适用于试验场和／或使用现场测量。 |  |  |
| 8．1电磁环境噪声电平（以下简称环境电平） 受试设备接入测量线路，但未通电运行时，用测量环境噪声电平的方法来决定试验环境的适用性， 环境电平应至少比所选用的第6．1，6．2或第6．3条规定的限值低6dB。如果环境电平和受试设备的辐射叠加后，仍不超出规定限值时，受试设备即被认为已满足规定限值。 在测量电源端传导骚扰电压时，可在人工电源网络和供电电网之间插入一个适当的射频滤波器以 降低环境电平，但在接入射频滤波器后，在测量频率上，入工电源网络的阻抗仍应满足第8．2．2款规定要求。 在测量辐射骚扰时，如果环境电平要求无法满足，则可将测量天线向受试设备移近后进行测量（见第9。1．3条）。 8．2测量设备 8．2．1测量仪器 带有准峰值检波器的接收机和带有平均值检波器的接收机都应符合 GB 6113的规定。 注；两种检波器可同时装入一台接收机内，以便交替使用两种检波器进行测量。 测量接收机通常应具有这样的特性：即当被测骚扰的频率变化时，不会影响测量结果。 注：只要能证明被测结果相同，也可使用具有不同特性的测量仪器。请注意，特别是在受试设备工作时，其频率会经常改变的情况下，使用全景接收机或频谱分析仪是比较方便的。 为避免测量仪产生错误的不合格指示，测量仪的调谐频率不应非常靠近某一工、科、医设备使用频段，即测量仪的调谐频率加上其 6 dB带宽后，不应该和此工、科、医设备使用频段的边缘相衔接。 注：在测量大功率工、科、医设备时，应采取必要的措施，保证测量接收机具有足够的屏蔽特性和适当的假响应抑制特性。 对 1GHz以上频段的测量，应采用具有下列特性的频谱分析仪。 a．假响应抑制比应大于 40 dB，可采用单独的附加预选器来实现； b．带宽 1xxxxxxHZ； C．应具有准峰值检波器或配有准峰值检波器选件； d．应兼有射频和中频可变衰减器； e．屏蔽效果应大于 60 dB； f．扫描时间应能在 0．1s～10 S范围内可变； g．在f条中规定的扫描时间内，应能观察到扫描踪迹。 注：附录3中规定了使用频谱分析仪的注意事项。 8．2. 2人工电源网络 电源端传导骚扰电压测量时，应接有阻抗为50Ω/50μH的人工电源网络（V形网络）。其特性见GB 6113 第10 章。 8．2．3电压探头 在不能使用人工电源网络时，应使用图1 所示的电压探头。探头相继地接在电源网络的每根导线和参考地（金属板或金属管）之间。探头主要由一个阻塞电容和一个电阻组成，使线路和地之间的总阻抗不小于 1500Ω 。电容器或可能用作保护测量仪器的任何装置对测量结果的影响应小于 ldB，或给出一个规定的校准值。被测传导骚扰电压按下式计算求得： 式中：V——被测传导骚扰电压，μ V； U——测量仪指示电压，μ V； R——测量仪输入阻抗，Ω。 |  |  |
| 8·2·4天线 8.2.4.1 9 kHz～30 MHz频段 在 9 kHz～30 MHz频段内采用具有静电屏蔽的环形天线，其尺寸应能完全放入边长为 60 cm的正 方形内，天线应支持在一个垂直平面内，并能在垂直轴线上旋转，环的最低点应处于地面上方lm处。 8.2.4.2 天线的平衡 在均匀场内旋转天线时，垂直干极化方向的电平应至少比平行于极化方向的电平低 20 dB。 8.2.4.3 30 MHz～IGHz频段 在 30 MHz～IGHz频段内采用平衡偶极子天线。往 30 MHz～80 MHz频段内天线长度应等于80 MHz的谐振长度。在80MHz~1GHz 频段同，无线长度应等于测量频率的谐振长度。另外，应该用一个适当的变换装置使天线与馈线相匹配。还应配置一个平衡／不平衡变换器，实现与测量接收机的连 接。 天线应能任意取向，使能分别测量其垂直极化和水平极化波分量。天线中心高度应能在1m～4m。 内调节。天线离地的最近点不应小于0．2m。对于2组A类设备测量时，天线中心应处在地面上方3．0 m土0．2m处。对于l组的A、B两类和2组B类设备测量时，在每个测量频率上，天线中心高度都 应在地面上方lm～4m内调节，以测出其最大值。 注：如果测量结果和平衡偶极了大线测量结果之间的差值在±2dB 以内．也可使同其他形式天线。 8。2．4．4 高于1GHz频段 高于 1GHz频段采用的天线未作风定，具体免第 10. 2条。 注：高于1GHz频段，采用替代法和混响室法测量其辐射骚扰。此时天线本身的特性并不重要，不必作明确规定。 8．3频率测量 对于基波采用表1中某一频率的设备，应该采用本身测量误差不大于该频率允许偏差十分之一的 频率计检查其工作频率。 应该在设备正常使用时的最小功率和最大功率之间的所有负荷情况下检查其频率。 8．4 受试设备的配置和试验布置 受试设备的骚扰电平是指设备在各种典型使用情况下，所取不同配置和试验布置时的骚扰值最大 值，在试验报告中应详细说明试验时受试设备的配置和试验布置。 注：在使用现场测量中，本条规定要求能测出受试设备可变动部分改变后所呈现的特性，如在允许的情况下改变电缆的位置，设备各单元的单独工作和在一定范围内移动位置等。 8. 4．1 互连电缆 本规定适用于由几个部件互连着的设备或由几个设备互连着的系统。 注：本条中所有各项检查评价结果，允许使用由经过试验的同类型设备和电缆组成的一些系统配置和试验布置。 互连电缆的型号和长度应该和单一设备技术要求中的规定一致。如果电缆长度是可以改变的，则在辐射试验中应选用能产生最大辐射的长度。 如果试验时采用屏蔽电缆或特种电缆，则应在使用说明书中规定使用同类电缆。 电源端传导骚扰电压测量中，电缆的多余部分应在接近其中央处将它捆成0．3m～0．4m长的线 束。如果不能这样做，则应在试验报告中详细说明电缆多余长度的布置情况。 在使用同类型端接组成具有多路界面端口的地方，如果能显示出增加电缆数量并不会明显影响测 量结果的情况下，只要用一根电缆接到该类端口之一即可。对于每组测量结果都应附有电缆和设备位置的完整说明，使这种测量结果能够重现，并将它编写入使用说明书中，以作备用。假如某一设备能单独执行若干功能中的任何一个，则该类设备在执行这些功能中的每一功能时，都应进行试验。对于由若干不同类型设备组成的系统，在评价中应至少包含系统结构中每类设备的一个设备。 由若干相同设备组成的系统，只要对这些设备中的一个设备进行了评价，若初始评价是符合要求 的，那就不需要再作进一步的评价。 注：已证明几个骚扰同时作用时其结果并不是算术相加的。 在评价与其他设备相联构成系统的设备时，可以国其他设备或模拟器等两种方法来重演整个系统，进行评价。两种方法中都应保证在其他设备或模拟器作用时满足第8．1条对于环境电平的规定。任何用以替代实际设备的模拟器，应该能完全代表接口界面的电气和机械特性，特别是射频信号、阻抗、电缆及其连接器的型号。 注：这一要求对于将和其他制造厂生产的设备联成系统的设备的评价是必要的。 8．4．2 和试验场供电电网的连接 在试验场测量时应使用8．2．2条规定的V形网络，网络的外表面和受试设备边界之间的最近距离 应不小于 0． 8 m。 由制造厂提供软性电源线的设备，其电源线的长度应为lm。如果实际长度超过1m，则超过部分 应来回折叠成0．3m～0．4m的线束。 在制造厂的安装使用说明书中对所用电源电缆的品种有特别规定时，受试设备和V形网络门应该 用lm长的规定电缆连接。如果受试系统由几个单元组成，且每个单元都具有自身电源线，在与V形网 络连接时，取决于下列规定： a．接有标准电源插头（符合GB 1002，GB 11919．2）的每根电源电缆都应分别测量； b．制造厂未规定须从系统中另一单元取得供电电源的电源线或端子都应分别测量； C．由制造厂规定须从系统中某一单元中取得供电电源的电源线或端子应接至该单元，而将该单 元的电源电缆或端子接至V形网络进行测量； d．在规定采用特种连接的场合，受试设备应该在这种硬件连接下进行测量。 试验场应能提供等于设备额定电压的试验电源。 8．4．3接地 为了安全国的需要接地时，接地线应接在V形网络的参考接地点上。除了由制造厂提供接地线或 对接地另有规定外，在无其他特殊要求时，接地线长度应为lm，并与受试设备电源线平行敷设，其间距不大于0．lm。 其他（例如为EMC目的）由制造厂规定或提供的接在用作安全接地同一端子上的接地线，也应接 到V形网络的参考地线上。 8．5 受试设备的负荷 本条中规定了受试设备的负荷条件，凡本条中未包括的设备，应在符合设备使用说明书中规定的正常操作程序下和产生最大骚扰的状态下进行测试。 8．5．1 医疗设备 8．5． 1． 1 频率在 0． 15 MHz～300 MHz之间的医疗设备 所有的测量均应在设备使用说明书中提出的运行条件下进行，施加负荷所用的输出电路决定于所 用电极的性质。 |  |  |

9   9 kHz～1GHz频段试验场测试的特殊规定

    在试验场测量时应该使用～个接地平板。落地式受试设备可直接放在平板上面或用一块薄的绝缘
板隔开。携带式或其他非落地式受试设备应放在接地平板上方 80 cm高处的非金属桌子上，以等效于实际使用时的情况。
    辐射试验场和辐射试验用接地平板的要求规定于第9．1条，端子电压试验用接地平板的要求规定
于第9．2条。
    注：必须确保对较大商用微波炉的测量结果不受近场效应的影响（见附录D）。
9． 1  9 kHz～1GHz频段的辐射试验场和辐射试验
    辐射试验场应该是一个地势平坦，无架空线，附近无反射结构物，而且具有足够大的尺寸，使天线、试品和反射结构物之间能充分分开的场地。
满足标准要求的辐射试验场地应是一个由长轴等于两倍焦距，短轴等于 倍焦距的椭圆所包围
的场地。受试设备和测量天线分别处在两个焦点上。这样，从试验场周界上任一物体反射过来的任何反射波的路径长度将是两焦点间直射波路径长度的两倍。见图3。

| 9． 1．1 9 kHz～1GHz频段辐射试验场的有效性检查 见GB 6113。 9． 1． 2 9 kHz～1GHz频段受试设备的布置 当受试设备放在一个试品转台上时，应使设备的辐射中。已尽可能接近试品转台的转动中心。受试设备和测量天线之间的距离是指转台转动轴线和测量天线之间的水平距离。 当受试设备不放在试品转台上时，受试设备和测量天线之间的距离是指受试设备边界和测量天线 之间最近的水平距离。 9． 1． 3 9 kHz～1GHz频段的辐射测量 如果8．1条规定的环境电平要求不能满足，则可将测量天线移近受试设备。这时应在试验报告中记录测量距离和测量情况。在较近的测量距离下测得的辐射骚扰值仍不应超过第6章规定的限值。 注：因为辐射骚扰的测量结果和测量距离之间的关系不能确定，故不允许在较近的距离测量时修正限值。 当受试设备固定在转台上时，测量天线处在水平和垂直两种极化状态下，转台都应在所有角度上旋转。应在每个测量频率上记录其辐射骚扰的最高电平。 当受试设备不固定在转台上时测量天线在水平和垂直两种极化状态下都应在地平面各方位上读 取不同的测量位置，测量应在其最大辐射方向上进行，并在每个测量频率上记录其辐射骚扰的最高电 平。 注；在测量天线所取的各测量位置上都应满足第8．1 条规定的要求。 9．2 电源端传导骚扰电压的测量 电源端传导骚扰电压的测量可根据具体情况按下列规定进行： a．在辐射试验场上测量时，受试设备应处于和辐射测量相同的结构状态下。 b．受试设备应处在比其边界周围至少扩展 0． 5 m或最小尺为 2mX2 m的金属接地平板上。 C．在屏蔽室内测量时，可用地面屏蔽层或任意一壁的屏蔽层作为接地平板。 当试验场具有金属接地平板时应选用a，对于b、c两种情况下，非落地式受试设备应放在离接地平 板0．4m高处。落地式受试设备应放在接地平板上面，其接触处应相互绝缘或与正常使用时一致。所有 受试单元离开其他金属物体表面的距离应大于0．8m。 V形网络的参考接地端应该用尽量短的导线接至接地平板上。电源电缆和信号电缆走线与接地平 板之间的相关情况应与实际使用情况等效，并应十分小心地布置电缆，以免造成假响应效应。 当受试设备装有特别的接地端子时，应该用尽量短的导线接地。不装有特别的接地端子时，设备应在其正常连接方式下进行试验，即从供电网上取得接地。 10 1GHz~18 GHz频段辐射测量 10 ．1试验布置 受试设备应放在一个转台上，使它处在适当的高度，并馈以额定电压的电源。 10．2接收天线 应该采用小口径方向性天线进行测量，并能分别测量辐射场的水平和垂直两个极化分量，天线中心线离地高度应和受试设备的近似辐射中心离地高度一致。 10．3试验场的有效性及其校准 试验场的有效性及其校准应采用替代法进行。具体分为两个步骤。 10．3．1试验场的有效性检验 在受试设备近似辐射中心（通常指其体积中心）的位置上，设置一个发射天线，其辐射特性应和半波振子相同。接收天线应放置在实际测量时选用的位置上，收、发天线应处于同一极化状态下，并与两天线间的假想连线垂直。应在水平和垂直两个极化状态下进行试验。 如果发送天线中心从原始位置开始向任何方向移动 0 cm～ 15 cm时，在该频率上，接收机指示值的变化不超过1．5 dB，则认为该试验场是有效的。 10．3．2 试验场的校准 收、发天线按10．3．1规定的初始位置布置，由匹配的功率信号源向发送天线馈以足够功率的信号，使测量接收机上取得适当的读数，该读数和债送给发送天线的功率之间的关系即谓功率转换因数，这样便可将测量接收机测得的任何读数替代成发射功率。 10．4测量程序 受试设备应固定在转台上，测量天线在水平和垂直两种极化状态下，转台都应在所有角度上旋转。应在每个测量频率上记录其辐射骚扰的最大值，此值即调该测量频率的特性电平。这时如果切断受试设备的电源，环境电平应比相应的限值至少低 10 dB，否则该读数已在相当大的程度上受到了环境的影响。 注：必须确保对较大商用微波炉的测量结果不受近场效应的影响（见附录D）。 11 使用现场测量 不在辐射试验场测量的设备，可将设备在用户房屋内安装后进行测量，试验应按第6章规定在安装设备的建筑物外，离外墙的规定距离下进行，应在建筑物外不同方向上，但至少应包括近似相互垂直的四个方向和任何可能遭受不良影响的无线电系统的方向上进行测量，应在实际可能的情况下选取尽量GB 4 8 2 4～ 19 9 6多的测量点。 注：必须确保对较大商用微波炉的测量结果不受近场效应的影响（尼附录D）。 12安全防护 工、科、医设备使用时，在其周围往往会产生很强的电磁辐射，如果不注意，便会影响人体健康和造成测试仪器的损坏。为此，在对受试设备按本标准第8章规定进行测试前，应对受试设备的辐射量进行预测，以确保安全。 12.1 推荐安全限值 对人体防护建议采用附录F，图F1 的限值。 12．2安全预测 建议采用“宽带全向近场仪进行安全预测。应按被测场源的特性及频段分别选用电场、磁场、功率密度等三种型式的全向天线进行测试。 测试时，受试设备应在其使用说明书中规定的各种工况下运行。 测试天线应处在测试人员可能到达的各个操作部位上，并在离地面0．5 m～1．8m的高度上进行 测量。如果测出的频谱特性超出图F1 中限值B的要求，则测试人员应采取适当的人身防护措施。若测 出的场强高于 1V／m，则进入该区域的一般测试仪器也应采取适当的防护措施。 12．3对人体防护的措施 建议的防护措施有： a．职业禁忌 凡患有贫血、慢性肝炎、心血系统不良、内分泌不调、神经系统失调、免疫力差、局部溃烂、白内障等症状者不宜进入该区域内工作。 b．一般防护措施 操作人员应穿戴绝缘的手套和鞋子以防止放电和电击，在微波频段操作的人员应加戴防微波眼镜。 C．加强防护措施 在超出图F1中限值F的场合，操作人员除应采取12．3b规定的一般防护措施外，还应穿戴防护服 和防护帽（低频段穿着等电位服，微波段穿着屏蔽服），并附加时间报警装置，提醒操作人员不要在此区域内操作过久。 12．4对仪器防护的措施 a 接地：应对仪器的金属外壳和参考接地点妥善连接并接地； b．隔离（屏障），可采取适当的隔离（屏障）措施。隔离板应接地。并按第12． 2条规定重新检测隔离效果是否能达到预期的目的。所有隔离措施不得影响被测场的分布； C．屏蔽：必要时可采取屏蔽措施，具体要求同第 12．4b。 |  |
| --- | --- |
| 附录A 工、科、医设备分组的实例 ( 补充件） |  |
| 不少工、科、医设备中包含两种或两种以上不同类型的干扰源，例如一台感应加热器可由半导体整流器和感应加热线圈组合而成。从试验角度看，设备应由设计用途的名称来确定，故带半导体整流器的感应加热器要按感应加热器进行试验（其所有的骚扰不论是什么源产生的，都要满足规定的限值），而不作为半导体电源设备进行试验。 本标准对1组和2组工、科、医设备作出了一般定义，从而可按定义规定来识别设备上特定部分的 属性，并按此对各类设备列出一个完整的表格，这也将有助于在标准制定中把由经验得出的、对特种类型设备的不同试验程序订入标准。 下面拟将列出一个1组和2组设备的总目，并以此为核，期望由此发展成一个完整的表格。 1组设备 总目：实验室设备 医疗设备 科研设备 细目：信号发生器 称量计 测量接收机 化学分析仪 频率计 电子显微镜 流量计 开关电源（指非装入另一设备内的） 频谱分析仪 2组设备 总目：工业感应加热设备医用设备 家用感应厨具射频弧焊设备 介质加热设备 火花腐蚀设备 工业微波加热设备 可控硅控制器 家用微波炉 点焊机 细目：金属融化设备 饼干烘焙设备 木材加热设备 食品解冻设备 部件加热设备 纸张干燥设备 钎焊和铜焊设备 纺织品处理设备 管子焊接设备 粘胶固化设备 木材胶粘设备 材料预热设备 塑料焊接设备 短波治疗设备 塑料预热设备微波 治疗设备 食品加工设备 |  |
| 附录B 使用频谱分析仪的注意事项 (补充件） |  |
| 大多数频谱分析仪的输入部分没有射频信号的预选特性，输入信号直接送到宽带混频器，并在那里外望成合适的中频信号，进入中频放大器，这种分析仪工作时，在其输入电路上会产生一系列的谐波和 假响应。微波频谱分析仪带有跟踪射频预选器，能自动跟踪接收机的扫描频率，这种分析仪在很大程度上克服了前面所指出的大多数频谱分析仪在测量谐波和假响应分量发射幅度时的缺点。 很多频谱分析仪是用其本机振荡的各次谐波来覆盖仪器调谐范围内的各个分频段的。如果没有射 频预选器，则分析仪就会显示出许多假信号和谐波信号，这就很难确定所显示的信号是正确地反应了被测频率上的信号还是仪器里面产生出来的假信号。 为了保护频谱分析仪的输入电路，防止在存在着强信号的情况下，测量微弱骚扰信号时损坏测量仪器，应在仪器输入端，针对该强信号的频率，加上一个至少有 30 dB衰减的滤波器。对于不同的测量频率而言，可能就要有好几个这样的滤波器。 很多炉灶（指高频或微波炉灶），医用透热疗设备和微波工、科、医设备直接采用从交流电网上整流后不经过滤波的电源，因而其发射信号的幅度和频率同时受到调制。炉灶里搅拌器的运行也会引起附加的调频和调幅。因而这些发射可具有 50 Hz或 60 Hz的谱线分量（电网频率的调制）和接近 1Hz的谱线分量（炉灶搅拌器的调制）。考虑到其载波一般很不稳定，无法区分这些谱线分量，故建议将分析仪的带宽选择在大干谱线分量频率间隔的数值上，以显示真实频谱的包络线（但通常和话线包络的宽度关系很小）。 当分析仪的带宽达到足以包含几个邻近谱线的宽度时，指示出的峰值便随着带宽的增加而增加，直到分析仪的带宽达到和信号话线宽度可以互相比拟的宽度上。所以在测量具有加热器和医疗器等类型设备的发射时，为了使各不同分析仪所显示的测量结果相似，必须在测量所用的带宽上取得～致意见。 如前所述，许多炉灶的辐射，其调制频率可低至 1Hz，而且所能观察到的话线包络线是不规则的，除非扫描频率低于调制的最低频率分量，否则每次扫描显示的波形都在变化。 为了研究辐射特性，每次扫描所需的合适时间就可能要 10 s，或更长。对于这样低的扫描频率，如果无合适的存贮功能是无法用眼睛观察的。可采用存贮型阴极射线示波器，照相机，或图象记录装置等作为存贮器。有人试图用移去或停止炉灶里搅拌器的方法来提高扫描频率，但这样做是不适当的，因为已经发现其频谱的幅度、频率和波形都会随搅拌器的状态而变化。 凡用符合 30 MHz到 1GHz频段内各项性能要求的准峰值检波器接在分析仪上不能产生记录的瞬 态干扰脉冲，则在频谱分析仪上也不能产生记录。 |  |
| 附录C 存在无线电发射信号时辐射骚扰的测量 (补充件） |  |
| 对于工作频率稳定，在准峰值检波接收机上测得的读数变化不大于 0．5 dB的受试设备，其辐射骚扰电场强度可相当准确地按下式求得： 式中： Eg——被测辐射骚扰值， μV／m； Et——测得的电场强度值，μV／m； Es——无线电发射信号电场强度，μV／m。 已证明，当无用信号民来自调幅或调频的电声和电视发射，而且其总幅度不高于被测辐射骚扰民 的两倍时，上式是有效的。 除在不可能避免无线电发射机骚扰效应的场合外，要尽量限制使用本公式。如果被测辐射骚扰的频率是不稳定的，则应使用全景接收或频谱分析仪，这时不应使用本公式。 |  |
| 附录D 采用替代法测量微波炉辐射特性时 测量距离的确定 （补充件） |  |
| DI概述 对于1GHz以上频段微波炉辐射特性的测量，推荐使用替代法。若测试场地特性符合本标准10．3 条要求，且能排除由于受试设备几何尺寸的大小而引起的近场效应影响，则测量结果将与接收天线和受试设备之间的距离无关。 为了防止近场效应的影响，受试设备和接收天线之间的距离应随受试设备的几何尺寸和测试频率 的波长两个因素而改变。所以，对于某一受试设备面言，为了得到满意的测量结果，在不同测量频率上，应按本附录规定选择适当的测量距离。 如果所用喇叭形接收天线的适用频段范围包括了受试微波炉的基频，则应采取措施确保其基频辐 射不会影响测量结果。 D2 小型微波炉 对于最大外边尺寸小于l m的微波炉，测量距离决定于接收天线口径尺寸。 在接收天线喇叭口径的最大尺寸满足下式时测接收天线须置于距微波炉体最近表面3m处。 式中：D——接收天线喇叭口的最大尺寸，m； λ——试验频率的波长，m。 如果接收天线喇叭口径的最大尺寸不满足上式时，接收天线与受试微波炉体最近表面的距离应满 足下式： 式中：R——接收天线与受试微波炉体最近表面的距离，m。 D3大型微波炉 对于最大外边尺寸超过lm的大型微波炉，为使其测量结果不受近场效应的影响，建议采用寻找 接收功率随测量距离变化的转折点的方法来确定合适的测量距离。具体如下： D3．1基本原理 在自由空间条件下，如果测量距离足够远，那末接收天线所收到的功率与天线和受试微波炉之间距离的平方成反比，也就是距离每增加 10倍，接收功率就会降低 20 dB。如果距离太近或受试微波炉的最大外尺寸大大时，那末就会因试品外尺寸的近场效应而使这一规律产生偏差。所以必须在大于可能产生偏差的转折点的距离下进行测量，从而使近场效应降至微不足道。 D3·2转折点的推求 首先，用低增益喇叭天线（增益约为 6 dB）测定受试设备的最大辐射方向，然后，在信噪比足够大的前提下，将接收天线尽可能远离受试设备再寻找最大辐射方向。 在此最大辐射方向上测出辐射功率和测量距离之间的关系，并将这些点绘在图Dlb所示的坐标纸 上.绘出两条间隔为 5 dB的拆线，在其区间内应容纳尽可能多的测量数据（如图 Dla所示），寻求测试功率随测试距离变化时的转折点距离Rmin（近距离时的功率线用水平直线表示，远距离时的功率线用斜线表示，其斜率为距离每增加 10倍，功率减小 20 dB）。 此时接收天线喇叭口径最大尺寸D应满足： 武中：D——喇叭天线口径最大尺寸，m； Rmin——转折点距离，m。 接收天线与受试微波炉之间的距离不应小于由此求出的转折点距离。 注：建议采用一种特殊的坐标纸，其纵坐标每 20 dB的标尺长度和横坐标每10倍距离用对数表示的标尺长度相等（见图Dlb），这时，梯度线与纵、横坐标的交角为450的特殊角，便能方便地使用45o透明三角板在坐标纸上找出转折点。. |
| 附录E 30 MHz～300 MHz频段内工业射频设备的辐射传播 （参考件）. 位于地面或接近地面的工业射频设备，在高出地面lm～4m的高度上，离场源一定距离处的场强 衰减决定于大地和地形的性质。 虽然大地或大地上障碍物的性质对电磁波的实际衰减效应会随频率的上下升而增加，但在 30 MHz～300 MHz 频段内仍可采用一个平均衰减系数。 随着大地的不规则和杂乱程度的加剧，电磁场将受其阴影，吸收（包括建筑物和植物等引起的衰 减）、散射以及绕射波的散焦等原因而减弱，其衰减只能用统计概念来说明。当距离场源 30 m以上时，规定高度上某点场强的预期值和中间值之间将按 1／Dn规律变化，其中 D是离场源的距离，n从1．3（指开阔的乡村区）变化到2．8（指建筑物林立的市区），对不同类型地形的测量结果可得出下列结论：n 采用平均值n=2．2便能大致准确地估算了；场强的实测值和按平均值n=2．2与距离之间的规律计算出来的预期值之间的较大偏差近似地处于对数正态分布状态，其标准偏差大约小于 10 dB；场的极化状态是无法预先确定等。这结果和一些国家测量的结果大都是一致的。 建筑物对辐射波的屏蔽作用随建筑物所用材质、墙的厚度和窗户的占空程度等因素变化很大。对于没有窗户的实体墙，其衰减决定于墙的厚度和辐射波的波长，衰减随频率的升高而加大。 然而，一般情况下期望建筑物具有大于 10 dB的衰减是不现实的。. 附录F 电磁辐照安全限值 （参考件）. 超量的电磁辐照对人体有不良影响，建议控制在图F1 规定的限值内，图中各级限值的使用范围说明如下： 限值A：用于医院病区 这区域内包括医院，疗养院，敬老院等。这里不但有老、弱、病、幼，而且不可能设有防电磁辐照和感应放电的任何措施。在这区域内存在着供病人使用的与计算机联网的病情预报器、心电图、脑电图记录器、心脏起搏器、电子假肢等设备。这些设备的误动作，将会产生危及生命的严重后果。 限值B：用于～般生活区或工作区 这区域内包括学校、住宅、工矿、商店、企事业单位、文体活动场所、农村等。其中有老、弱、病、幼者，且处在各种生活姿态下，包括人手拿伞的高度等。在这场合内不可能设有防电磁辐照和感应放电的任何措施。 限值C：用于有连续辐照的职业区 这区域内包括具有工、科、医设备的车间、各种发射台站、高频大功率实验室、辐射试验场等。在这区域内，工作的人员应是健康的成年人，每次可能受到的连续辐照时间长于 6 min，短于 8 h，在这场合下工作的人员应佩戴适当的防护措施，以保证人身安全。. 限值D：用于断续辐照的职业区 这区域的情况同限值C，但在承受断续辐照中，每次受到的连续辐照时间不应长于 6 min，间隔时间不应短于每饮连续辐照时间的三倍，在这场合下工作的人员必须具备适当的防护措施。无关人员不得进入这一区域。 限值F：用于警戒区 这区域的情况同限值C，辐照强度达到和超过限值F时，受照人员可能产生不可恢复的病变，进入 者必须具备加强防护措施。 注：作为诊断、治疗所需的电磁辐照要求不受此限制。. 附加说明： 本标准由中华人民共和国机械工业部，广播电影电视部提出。 本标准由全国无线电干扰标准化技术委员会归口。 本标准由机械工业部上海电器科学研究所、广播电影电视部标准化规划研究所负责起草。 本标准主要起草人陈义漠、程岗、丁国运、周破涕、吴达明、古其祥、沈向东。. |