帝 克 电 子 有 限 公 司

DICGU ELECTRONICS CO., LTD

广东省惠州市博罗县石湾镇帝克一路

DICGU 1ST, RD.,SHIWAN BOLUO HUIZHOU CITY GUANGDONG CHINA.

TEL: 86-752-6911134        FAX: 86-752-6911153

E-Mail：dragon＠dicgroup.com

UL安规认证测试的直流电源、负载一套，规格需要满足下列条件：

- 需要满足UL1054 第6版、GB15092.1－3003标准测试要求

- 输出电压规格：0～150VDC连续可调；

- 输出电流规格：0～30A连续可调；

- 输出电流、电压非极限搭配：

电压150VDC时，电流规格为1A Max；电流30A时，电压规格50VDC。

- 电源、负载要求：在开关测试过程中，闭路前后电压波动为±5％以内；

- 设备需要有一年期外校校验报告，报告上要有具体的测试记录数据，电流、电压的精度要求在±2％以内；

- 电源及负载上必须有电流、电压表，显示精度也需要在±2％以内；

- 设备上要有过电流保护装置；

- 设备上要有过电压保护装置；

- 设备上要有过功率保护装置；

- 设备上要有稳压恒流功能。

- 测试负载回路要求（见附页：DC测试负载回路所示）：

- 开关在回路中必须位于负载RL和负极之间，回路电流

- SW1～SW4为开关寿命测试通道，需要有控制部分实现依次闭合导通，有各自独立的计数器；

- SW1～SW4次第导通，每一通道的操作频率按6～10次/分钟设定（速度、频率可调），开关闭合要求0～1.2秒可调；

- SW5为开关温升测试通道，不需要闭合、断开控制，也不受闭合时间限制，满足温升测试长时间闭合需求；

- SW1～SW4开关寿命测试通道中，当有任何一个通道发生开关粘连时，在闭合后3秒时自动断开该通道回路，报警并停止计数工作，但不影响其他通道正常测试动作；

- SW1～SW4开关寿命测试通道中，当有任何一个通道发生开关断路（闭合而开关不导通）时，自动断开该通道回路，报警并停止计数工作，但不影响其他通道正常测试动作；

- 当SW1～SW4开关寿命测试通道计数达到设定测试寿命后，全部回路自动断开停止测试工作；

DC测试负载回路