华格电子科技

## MODEL:HG-681

（使用手册）

电容纹波电流测试仪

目录

- 纹波电流测试仪说明

  - 纹波电流测试仪简介

  - 本仪器特点

  - 应用场所

  - 包装附件

- 仪器规格

2、1  基本规格

2、2  定时器规格

2、3  仪表规格

- 操作指导和说明

3、1  面板说明

3、2  背板说明

3、3  电容接线示意图

3、4  操作说明

- 简易故障检修

- 附录

- 纹波电流测试仪说明

1、1  纹波电流测试仪用途

HG－681 纹波电流测试仪是对“电解电容”，“金属膜电容”，“塑料电容”进行在线模拟测试(即不但在电容两端加以直流偏压，而且还同时加任意设定的交流纹波电压)，以了解电容器的动态寿命。

此（HG）系列的纹波电流测试仪的突出特点是：相对于其它同类型的纹波电流测试仪，她输出正纹波电压更标准，杂波更少，更平滑；具有界面化的报警指示和故障指示，整个仪器的维修更简单明了；更具有外界短路自动切断纹波电流的保护功能，更好的保护了仪器和操着人员的安全！

1、2  本仪器特点

1、正弦波由数字频率合成方式产生，具有“高精度”，“高稳定性”等特点，更可以任意设定频率；

2、功率放大倍数高，但功率放大器失真小，干扰信号小；

3、直流偏压（DC BIAS）从0V到最大任意可调，因此高低压电容均适用；

4、采用高精度数字定时器；

5、具有过载保护（Over  Load  Protection）、过流保护（Over Current  Protection）、过温保护（Over Temperature Protection）等保护电路，对待测物，“仪器”操作人员等提供多重保护；

6、采用“数字高精度高解析度纹波电压表”、“数字纹波电流表”、“数字纹波频率表”和 “数字直流偏压表”，为您提供直观的状态显示；纹波电压表是采用的峰值（Vpk）显示，无需换算；

7、输出纹波电流可达20A，而且上限可设定，高低容量电容均适用；

8、机箱采用标准尺寸，具有可拆滑轮，上架容易移动方便；

9、采用模块化设计，检修容易；

10、测试结束时，自动放电，保护操作人员的安全；

1、3   应用领域

1、电容器制造业；

2、开关电源生产业；

3、高解析度电视机生产业；

4、显示器生产业；

其它需要做电容器IQC的行业。

第二章仪器规格

2、1   基本规格

  - 输入电源电压：AC220V±10%

  - 输入电源频率：50/60Hz±10％

  - 最大消耗功率：2000W

  - 输出纹波电压：

低压档（LOW）：AC  0－21V   (PEAK)     十转电位器调整

高压档（HIGH）：AC  0－42V   (PEAK)     十转电位器调整

电压稳定率：    ±0.2％

电压波形失真率：±0.2%

  - 输出纹波频率：

频率范围：      40.0Hz－999.9Hz

频率稳定率：    ±0.001 Hz

设定方式：      拨码盘设定，解析度0.1 Hz

  - 输出纹波电流：

低压档（LOW）：  AC   20A   Max

高压档（HIGH）： AC   10A   Max

  - 输出纹波电流上限设定：

低压档（LOW）：  AC  1－20A   10转固定电位器调整

高压档（HIGH）：  AC  1－10A   10转固定电位器调整

  - 直流偏压：

0－500V          十转电位器调整

稳定率：         ±0.5%

  - 外形尺寸：

长：………………550mm

宽：………………450mm

高：………………480mm

重量：……………75Kg

  - 操作环境：

温    度：－10℃～～＋50℃

相对湿度：≦80％

海拔高度：≦2000M

2、2   定时器规格

定时总时间：       9999.99小时(Hours)

设定时间范围：     0.01－9999.99小时（Hours）

设定方式：         拨码盘设定，解析度0.01小时

精确度：           ±0.01%

2、3   规格仪表

  - 纹波电压表：

显示位数：             四位

显示范围：             AC0－99.99V     (Peak)

解析度：               0.01V

精确度：               ±1%+2个字

  - 纹波电流表：

显示位数：             四位

显示范围：             AC0－99.99V     (True)

解析度：               0.01V

精确度：               ±1%＋2个字

  - 纹波频率表：

显示位数：             四位

显示范围：             40.0Hz－999.9Hz

解析度：               0.1Hz

精确度：               ±0.1%

  - 直流偏压表：

显示位数：             四位

显示范围：             DC0－999.9V

解析度：               0.1V

精确度：               ±1.0%＋2个字

第三章    操作指导和说明

3、1   面板说明（见FIG-1）

( 1 ) POWER： 电源开关按钮，按Ⅰ为开启电源，按0为关闭电源。

（2） BIAS  ON/OFF：  直流偏压开关，按Ⅰ为供给直流偏压给待测电容，按0为关闭直流偏压。

（3） BIAS  UP/DOWN： 直流偏压10转大小调整电位器，右转为提升电压，左转为降低电压。

（4） OCP   PUSH：  纹波电流上限调整开关，按下此开关后，电流表显示纹波电流所设定之上限值。

（5） OCP   SET：   纹波电流上限调整半固定10转电位器，需要同时按下OCP PUSH开关，才可以进行调整，并在电流显示表上显示出设定的值。

（6） REST：  当本仪器发生过热，过载，过流时都会产生蜂鸣器声音且纹波信号关闭，待以上情况排除后，按此开关重新送电测量。

（7） RIPPLE：纹波电压调整10转电位器，右转为增加纹波电压，左转为减少纹波电压。

（8） DC BIAS：直流偏压。

（9） 纹波电压频率表。

（10）纹波电压频率拨码盘设定开关，按＋增加频率，按－减少频率。

（11）TEST：测试开关，按Ⅰ开始测试，定时器开始计时。按0停止测试并对电容器进行放电。

（12）RANGE：输出纹波电压档位设定开关。

HIGH为AC 0－42V(Peak)

LOW为 AC0－21V(Peak)

（13）纹波电流表：

（14）纹波电压表：

（15）定时器时间设定拨码盘，范围为：0－9999.99小时。

（17）定时器测试时间显示器。

（18）RST：定时器测试时间归零按钮。

- SHL：负载短路指示灯，当外部负载短路30秒后，此灯亮

- OTL：过温保护指示灯，内部过温时，此灯亮

- OCL：过流保护指示灯，外部负载过流时，此灯亮

注意事项：  ★ 当拨码盘设定的频率低于40.00Hz时，输出纹波电压频率为：40.00＋设定频率（如：40.00＋20.00）。

当开机时若定时器的显示不为0000.00，请按定时器的RESET按钮予以归零。

FIG-1

3、2    背板说明

（1） 本仪器输入电源保险丝规格为10A   250V*2 支

注意事项：

★若本仪器与配电盘配线距离大于3米时请加粗连接导线；

★更换保险丝时，请先关掉配电盘上无熔丝开关再更换保险丝，且务必使用相同规格的保险丝。

  - 电容接线示意图:

FIG-2

注：建议负载接5对相同型号的电容！用户也可根据情况酌情增减对数！

3、4  操作方法及方法（请参照FIG-1 面板图示）

- 开机前请先将测试开关TEST(11);BIAS(2)开关关闭；BIAS调整电位器，RIPPLE调整电位器左转到底。

- 依照3－3节(FIG-2)方法接好待测电容。

- 打开电源开关。

- 设定测试时间，请按（15）时间拨码盘设定为需要设定的值。

- 设定纹波上限电流：按着（4）开关，同时调整（5）半固定电位器并在（13）纹波电流显示器上读取设定之值。

- TEST(11)；BIAS(2),开关开启，

- 设定直流偏压：调整（3）BIAS电压电位器并在（8）直流偏压电压表上读取设定值，初期直流偏压值约为待测电容额定值得80％。

- 设定输出纹波电压：调整（7）纹波电压电位器并在（14）纹波电压显示器上读取纹波电压值，并在（13）上读取纹波电流的额定值。

- 若（8）直流偏压表显示的值加上（14）纹波电压表显示的值，超过待测电容工作电压，则请减少直流偏压,若低于工作电压，则请增加直流偏压。

- 以上设定步骤完成无误后，请按（18）定时器RESET复位按钮，将时间归零即可测试，而测试时间会累计显示在（17）显示器上。

- 当时间达到设定值时，测试动作将停止，且自动切断了纹波电源，请注意此时直流偏压没有被切断。

- 更换待测电容，请将TEST(11)BIAS(2)开关关闭，等电容器上的直流电压泄放完后再进行更换动作，以免招电击。

- 更换完后，先按（18）作时间归零，再将BIAS（2）TEST(11)开关开启，即可测试。

- 关机时，请先将（7），纹波调整电位器,(3)直流偏压电位器左旋到底，而TEST（11）及BIAS(2)开关关闭，再关电源开关（1）POWER,及配电盘上的开关。

注意事项：

★待测两只电容的规格务必相同，且容量误差不能超过±10%

★测试电解电容时其极性不能接错。

★测试电解电容时，一定要加直流偏压，而其值约为额定值的80％。

★本仪器装置地点务必通风良好，灰尘少，室温维持在0－40℃左右，相对湿度小于70％

★背板应有15cm以上的净空间。

★开机至少五分钟后再开始测试工作。

★若突然停电，请按步骤12关闭纹波输出电源及直流偏压，再关（1）POWER开关。

第四章：简易故障检修

（暂略）

- 附录（1）

纹波电流测试仪工作波形示意图：

FIG-3

注：Vb：直流偏压        Vpp:纹波电压峰峰值       Vpp：纹波电压峰值

深圳市华格电子科技有限公司工程部