多种规格磁铁测试对照表

| 铷铁硼磁铁试样规格 单位毫米 | PG－5型高斯计测试结果 单位高斯 | 本仪器测试结果 单位V （用电脑电源的5V电源供电） | 本仪器测试结果 单位V 空载电流7.78毫安 | 本仪器测试结果 单位V 空载电流7.92毫安 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 供电电压5V27 空载电压3V04 | 供电电压4V8 空载电压2V56 | 供电电压9V34 空载电压2V57 |
| 1号试样 直径8 厚1.5 | 1500 | 2．7 | 2．26 电流8.03毫安 | 2．26 电流8.3毫安 |
| 2号试样 直径8 厚1.5 | 1900 | 2．6 | 2．14 | 2．12 |
| 3号试样 直径17 厚2 | 2000 | 2．42 | 1．94 | 1．95 |
| 4号试样 直径6 厚1.1 | 2200 | 2．29 | 1．83 | 1．84 |
| 5号试样 直径8 厚2 | 3000 | 2．24 | 1．73 | 1．74 |
| 6号试样 直径9 厚2.6 两块叠在一起 | 4100 | 1．54 | 0．18 | 0．19 |
| 7号试样 直径9 厚2.6 | 4100 | 1．72 | 1．26 | 1．29 |
| 8号试样 直径9 厚2.6 两块叠在一起 | 4200 | 1．54 | 0．18 | 0．19 |
| 9号试样 直径9 厚2.6 即8号去掉一块 | 4200 | 1．65 |  |  |
| 10号试样电机用残缺瓦型 | 中心2500 | 2．44 | 1．93 | 1．92 |
| 11号电机用瓦型 厚3 长33 宽26 | 长边端2500 | 2．28 | 1．83 | 1．77 |
|  | 中心1500 | 2．64 | 2．18 | 2．13 |
|  | 短边端2000 | 2．21 | 2．02 | 2．02 |