Harmonics Auto Test System

諧波自動測試系統

8050

測試項目參考手冊

第一版

中華民國90年10月

料號 A11000582

法律事項聲明

本使用手冊內容如有變更，恕不另行通知。

本公司並不對本使用手冊之適售性、適合作某種特殊用途之使用或其他任何事項作任何明示、暗示或其他形式之保證或擔保。故本公司將不對手冊內容之錯誤，或因增減、展示或以其他方法使用本手冊所造成之直接、間接、突發性或繼續性之損害負任何責任。

致茂電子股份有限公司

台灣省台北縣五股鄉五股工業區五權路43號

版權聲明：著作人─致茂電子股份有限公司─西元2001年，版權所有，翻印必究。

未經本公司同意或依著作權法之規定準許，不得重製、節錄或翻譯本使用手冊之任何內容。

保   證   書

致茂電子股份有限公司秉持〝品質第一是責任，客戶滿意是榮譽〞之信念，對所製造及銷售之產品自交貨日起一年內，保證正常使用下產生故障或損壞，負責免費修復。

保證期間內，對於下列情形之一者，本公司不負免費修復責任，本公司於修復後依維修情況酌收費用：

- 非本公司或本公司正式授權代理商直接銷售之產品。

- 因不可抗拒之災變，或可歸責於使用者未遵照操作手冊規定使用或使用人之過失，如操作不當或其他處置造成故障或損壞。

- 非經本公司同意，擅自拆卸修理或自行改裝或加裝附屬品，造成故障或損壞。

保證期間內，故障或損壞之維修品，使用者應負責運送到本公司或本公司指定之地點，其送達之費用由使用者負擔。修復完畢後運交使用者(限台灣地區)或其指定地點(限台灣地區)之費用由本公司負擔。運送期間之保險由使用者自行向保險公司投保。

致茂電子股份有限公司

台北縣五股工業區五權路43號

服務專線：(02)2298-3855

傳真電話：(02)2298-3596

網址：http://www.chromaate.com

目          錄

1.	Default Loading (預設拉載值)	1

2.	System Setup (系統設定)	2

3.	Input Source Setup (輸入裝置設定)	4

4.	Load Setup (負載設定)	5

5.	PA Harm Setup (PA諧波參數設定)	6

6.	Pause Message (暫停並顯示提示訊息)	8

7.	Harmonic Test (諧波測試)	9

8.	Harmonic Test with Reading (諧波測試含各階讀值)	12

9.	Auto Adjust Harm. Test (功率自動調整諧波測試)	15

10.	Auto Adjust Harm. Test With Reading (功率自動調整諧波測試含各階讀值)	19

附錄 A 通訊連絡方式	A-1

## Default Loading (預設拉載值)

此測項置放於Pre Test中提供三組的TempLoading，以便作為後續Auto Adjust時使用。

輸入參數：

| Show Name | Call Name | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Temp Loading No. | Temp_No |  |
| Default Loading | LoadingDefault |  |

說明：

- 此測試項目是將Default Loading的值設為LoadingTemp1或LoadingTemp2或LoadingTemp3，方便使用者在未來作Auto Adjust時的負載值設定。

## System Setup (系統設定)

本測試選項置放於Pre Test中，用來設定系統的電壓、頻率，電子負載的拉載模式，電壓電流範圍及Von點及Power Analyzer量測Harmonic時所需設定的參數值。

輸入參數：

| Show Name | Call Name | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Input Source Specified Index | Insrc_Index | 輸入電源裝置的Index |
| Power Analyzer Device No | PA_No | 功率分析儀的Device Number |
| Power Analyzer Channel No | PA_Channel | 功率分析儀的Channel |
| PA Measurement Max Voltage (0:Auto) | PA_Vmax | Power Analyzer量測最大電壓 |
| PA Measurement Max Current (0:Auto) | PA_Imax | Power Analyzer量測最大電流 |
| PA Measurement Periods | Period | Power Analyzer量測週期 |
| PA Data Source | Source | Power Analyzer量測來源 |
| Limit Factor | Limit_Factor | Harmonic的Limit Factor |
| Harmonic Standard | Standard | IEC1000-3-2 or Japan |
| Harmonic Class | Class | Class A、B、C or D |
| Low Power Limit (W) only Class C&D | Power_Limit | Class C or D的Power Limit值 |
| Line In Vector | Line | 待測物輸入電壓及頻率 |
| Maximum Input Voltage (V) | Vin_Range | 輸入電壓最大值 |
| Current Limit (A) | I_Limit | 輸入電流最大值 |
| Loading Mode | Load_Mode | 電子負載的負載模式 |
| Maximum Current of Load (A) | Iload_Range | 電子負載的最大電流 |
| Maximum Voltage of Load (V) | Vload_Range | 電子負載的最大電壓 |
| Load Rise Slew Rate (A/us) | Rise_Rate | 上升斜率 |
| Load Fall Slew Rate (A/us) | Fall_Rate | 下降斜率 |
| Von Action Type | Latch | Von模式 |
| Von (V) | Von | Von點 |

說明：

- Low Power Limit Only Class C&D表示Class C or D所設定的功率限制值，例如75W，表示若低於75W則判為Class A。

- Limit Factor表示Class C or D限制值乘上這個常數時，對於規格的要求為較嚴謹或較寬鬆，預設值為1。

## Input Source Setup (輸入裝置設定)

本測試選項置放於待測物輸入電壓及頻率UUT Test中，用來設定輸入裝置之輸出電壓及頻率，電流範圍。

輸入參數：

| Show Name | Call Name | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Input Source Specified Index | Insrc_Index | 輸入電源裝置的Index |
| Line In Vector | Line | 待測物輸入電壓及頻率 |
| Maximum Input Voltage (V) | Vin_Range | 待測物之輸入電壓範圍 |
| Current Limit (A) | I_Limit | 待測物之輸入電流限制 |

## Load Setup (負載設定)

輸入參數：

| Show Name | Call Name | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Loading Mode | Load_Mode | 電子負載的負載模式 |
| Maximum Current of Load (A) | Iload_Range | 電子負載的最大電流 |
| Maximum Voltage of Load (V) | Vload_Range | 電子負載的最大電壓 |
| Load Rise Slew Rate (A/us) | Rise_Rate | 上升斜率 |
| Load Fall Slew Rate (A/us) | Fall_Rate | 下降斜率 |
| Von Action Type | Latch | Von模式 |
| Von (V) | Von | Von點 |

## PA Harm Setup (PA諧波參數設定)

本項功能提供設定Power Analyzer 量測Harmonic時的參數設定。

輸入參數：

| Show Name | Call Name | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Power Analyzer Device No | PA_No | 功率分析儀的Device Number |
| Power Analyzer Channel No | PA_Channel | 功率分析儀的Channel |
| PA Measurement Max Voltage (0:Auto) | PA_Vmax | Power Analyzer量測最大電壓 |
| PA Measurement Max Current (0:Auto) | PA_Imax | Power Analyzer量測最大電流 |
| PA Measurement Periods | Period | PA量測週期 |
| PA Data Source | Source | PA量測來源(電流或電壓) |
| Limit Factor | Limit_Factor | (0:Nolimit; 1:Standard; Others: User Defined Factor) |
| Harmonic Standard | Standard | IEC1000-3-2 or Japan |
| Harmonic Class | Class | Class A,B,C,D |
| Low Power Limit (W) only Class C&D | Power_limit |  |

說明：

- Low Power Limit Only Class C&D表示Class C or D所設定的功率限制值，例如75W，表示若低於75W則判為Class A。

- Limit Factor表示Class C or D限制值乘上這個常數時，對於規格的要求為較嚴謹或較寬鬆，預設值為1。

## Pause Message (暫停並顯示提示訊息)

本測試選項用來設定暫停並顯示提示訊息。

輸入參數：

| Show Name | Call Name | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Pause Message | Pause_Message | 暫停並顯示提示訊息 |

## Harmonic Test (諧波測試)

本項測試在量測待測物的的諧波量是否符合規格，此測項不包含各階諧波列表，請在此測項之前先執行PA Harm Setup。

輸入參數：

| Show Name | Call Name | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Input Source Specified Index | Insrc_Index | 輸入電源裝置的Index |
| Power Analyzer Device No | PA_No | 功率分析儀的Device Number |
| Power Analyzer Channel No | PA_Channel | 功率分析儀的Channel |
| Line In Vector | Line_In | 待測物輸入電壓及頻率 |
| Delay Time (ms) | Tdelay | Ac Source送電之後的延遲時間 |
| Loading | Load | 電子負載的負載大小 |
| Input Power Max Spec | Pin_Max | 輸入功率規格最大值 |
| Input Power Min Spec | Pin_Min | 輸入功率規格最小值 |
| Power Factor Max Spec | PF_Max | 功率因數規格最大值 |
| Power Factor Min Spec | PF_Min | 功率因數規格最小值 |
| Efficiency Max Spec (W) | Eff_Max | 效率規格最大值 |
| Efficiency Min Spec (W) | Eff_Min | 效率規格最小值 |
| Total Harmonics Distortion Max Spec (%) | THD_Max | THD規格最大值 |
| Total Harmonics Distortion Min Spec (%) | THD_Min | THD規格最小值 |
| Output Voltage Spec. Vector | Vout_Spec | 輸出電壓規格向量 |
| Output Current Spec. Vector | Iout_spec | 輸出電流規格向量 |

量測值：

| Show Name | Call Name | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Input Voltage (V) | Vin | 待測物輸入電壓 |
| Input Current (A) | Iin | 待測物輸入電流 |
| Input Frequency (Hz) | Fin | 待測物輸入頻率 |
| Input Power (W) | Pin | 待測物輸入功率 |
| Power Factor | PF | 待測物功率因素值 |
| Total Harmonic Distortion (%) | THD | 待測物THD值 |
| Output Power (W) | Pout | 待測物輸出功率值 |
| Efficiency (%) | Eff | 待測物效率值 |
| Harmonic Checking Result | Result_Harm | 待測物Harmonic測試結果 |
| Output Voltage | Vout | 待測物輸出電壓值 |
| Output Current | Iout | 待測物輸出電流值 |

說明：

- 此測項提供Harmonic量測，僅將量測結果讀出，對於各階讀值並未列出，若須各階讀值請使用Harmonic Test with Reading。

- 在做本測試項目量測時，請在前項設定Power Analyzer量測參數。

## Harmonic Test with Reading (諧波測試含各階讀值)

本項測試在量測待測物的的諧波量是否符合規格，此測項包含各階諧波列表，請在此測項之前先執行PA Harm Setup。

輸入參數：

| Show Name | Call Name | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Input Source Specified Index | Insrc_Index | 輸入電源裝置的Index |
| Power Analyzer Device No | PA_No | 功率分析儀的Device Number |
| Power Analyzer Channel No | PA_Channel | 功率分析儀的Channel |
| Line In Vector | Line_In | 待測物輸入電壓及頻率 |
| Delay Time (ms) | Tdelay | Ac Source送電之後的延遲時間 |
| Loading | Load | 電子負載的負載大小 |
| Input Power Max Spec | Pin_Max | 輸入功率規格最大值 |
| Input Power Min Spec | Pin_Min | 輸入功率規格最小值 |
| Power Factor Max Spec | PF_Max | 功率因數規格最大值 |
| Power Factor Min Spec | PF_Min | 功率因數規格最小值 |
| Efficiency Max Spec (W) | Eff_Max | 效率規格最大值 |
| Efficiency Min Spec (W) | Eff_Min | 效率規格最小值 |
| Total Harmonics Distortion Max Spec (%) | THD_Max | THD規格最大值 |
| Total Harmonics Distortion Min Spec (%) | THD_Min | THD規格最小值 |
| Output Voltage Spec. Vector | Vout_Spec | 輸出電壓規格向量 |
| Output Current Spec. Vector | Iout_spec | 輸出電流規格向量 |

量測值：

| Show Name | Call Name | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Input Current (A) | Iin | 待測物輸入電流 |
| Input Voltage (V) | Vin | 待測物輸入電壓 |
| Input Frequency (Hz) | Fin | 待測物輸入頻率 |
| Input Power (W) | Pin | 待測物輸入功率 |
| Power Factor | PF | 待測物功率因數值 |
| Total Harmonic Distortion (%) | THD | 待測物THD值 |
| Output Power | Pout | 待測物輸出功率值 |
| Efficiency (%) | Eff | 待測物效率值 |
| Output Voltage | Vout | 待測物輸出電壓值 |
| Output Current | Iout | 待測物輸出電流值 |
| Harmonic Spectrum | Harm_Spec | 待測物Harmonic 40階讀值 |
| Harmonic Spectrum Limit | Harm_Limit | 待測物Harmonic 40階限制值 |

說明：

- 此測項提供Harmonic量測，並將各階牘值及限制值列出，提供使用者參考使用。

- 在做本測試項目量測時，請在前項設定Power Analyzer量測參數。

## Auto Adjust Harm. Test (功率自動調整諧波測試)

本項測試在量測待測物的的諧波量是否符合規格，此測項不包含各階諧波列表，請在此測項之前先執行PA Harm Setup，此項可由使用者設定自行輸入所要調整的功率值。

輸入參數：

| Show Name | Call Name | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Input Source Specified Index | Insrc_Index | 輸入電源裝置的Index |
| Power Analyzer Device No | PA_No | 功率分析儀的Device Number |
| Power Analyzer Channel No | PA_Channel | 功率分析儀的Channel |
| Line In Vector | Line_In | 待測物輸入電壓及頻率 |
| Delay Time (ms) | Tdelay | Ac Source送電之後的延遲時間 |
| Measurement Delay Time (ms) | Tmeas | 量測延遲時間值 |
| Temp Loading No. | Temp_no | 選擇第幾組的TempLoading |
| Auto Adjust Input Power (W) | Paai | Auto Adjust的輸入功率 |
| Adjust Range (W) | AdjustR | 自動調整的範圍 |
| Input Power Max Spec | Pin_Max | 輸入功率規格最大值 |
| Input Power Min Spec | Pin_Min | 輸入功率規格最小值 |
| Power Factor Max Spec | PF_Max | 功率因數規格最大值 |
| Power Factor Min Spec | PF_Min | 功率因數規格最小值 |
| Efficiency Max Spec (W) | Eff_Max | 效率規格最大值 |
| Efficiency Min Spec (W) | Eff_Min | 效率規格最小值 |
| Total Harmonics Distortion Max Spec (%) | THD_Max | THD規格最大值 |
| Total Harmonics Distortion Min Spec (%) | THD_Min | THD規格最小值 |
| Output Voltage Spec. Vector | Vout_Spec | 輸出電壓規格向量 |
| Output Current Spec. Vector | Iout_spec | 輸出電流規格向量 |

量測值：

| Show Name | Call Name | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Input Voltage (V) | Vin | 待測物輸入電壓 |
| Input Current (A) | Iin | 待測物輸入電流 |
| Input Frequency(Hz) | Fin | 待測物輸入頻率 |
| Input Power (W) | Pin | 待測物輸入功率 |
| Power Factor | PF | 待測物功率因素值 |
| Efficiency (%) | Eff | 待測物效率值 |
| Total Harmonic Distortion (%) | THD | 待測物THD值 |
| Harmonic Checking Result | Result_Harm | 待測物Harmonic測試結果 |
| Loading Value(A,V,Ohm) | LoadingTemp | 自動調整完後的Loading值 |
| Output Voltage | Vout | 待測物輸出電壓值 |
| Output Current | Iout | 待測物輸出電流值 |

說明：

- Auto Adjust Input Power的值表示要達到自動調整的功率值，例如:75W。

- Adjust Range的值表示當自動調整的功率值在Auto Adjust Input Power值加上Adjust Range的值到Auto Adjust Input Power值之間時，即進行量測的動作，例如:Auto Adjust Input Power為75W、Adjust Range為2W時,表示當自動調整調整至75~77W之間時即進行量測動作。

- Low Power Limit for Class C or D表示Class C or D所設定的功率限制值，例如75W，表示若低於75W則判為Class A。

- Harmonic Limit Factor表示Class C or D限制值乘上這個常數時，對於規格的要求為較嚴謹或較寬鬆，預設值為1。

- 此測項在自動調整完後，不提供各階讀值及限制值。

## Auto Adjust Harm. Test With Reading (功率自動調整諧波測試含各階讀值)

本項測試在量測待測物的的諧波量是否符合規格，此測項包含各階諧波列表，請在此測項之前先執行PA Harm Setup，此項可由使用者設定自行輸入要調整的功率值。

輸入參數：

| Show Name | Call Name | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Input Source Specified Index | Insrc_Index | 輸入電源裝置的Index |
| Power Analyzer Device No | PA_No | 功率分析儀的Device Number |
| Power Analyzer Channel No | PA_Channel | 功率分析儀的Channel |
| Line In Vector | Line_In | 待測物輸入電壓及頻率 |
| Delay Time (ms) | Tdelay | Ac Source送電之後的延遲時間 |
| Measurement Delay Time (ms) | Tmeas | 量測延遲時間值 |
| Temp Loading No. | Temp_no | 選擇第幾組的TempLoading |
| Auto Adjust Input Power (W) | Paai | 要做Auto Adjust的輸入功率 |
| Adjust Range (W) | AdjustR | 自動調整的範圍 |
| Input Power Max Spec | Pin_Max | 輸入功率規格最大值 |
| Input Power Min Spec | Pin_Min | 輸入功率規格最小值 |
| Power Factor Max Spec | PF_Max | 功率因數規格最大值 |
| Power Factor Min Spec | PF_Min | 功率因數規格最小值 |
| Efficiency Max Spec (W) | Eff_Max | 效率規格最大值 |
| Efficiency Min Spec (W) | Eff_Min | 效率規格最小值 |
| Total Harmonics Distortion Max Spec (%) | THD_Max | THD規格最大值 |
| Total Harmonics Distortion Min Spec (%) | THD_Min | THD規格最小值 |
| Output Voltage Spec. Vector | Vout_Spec | 輸出電壓規格向量 |
| Output Current Spec. Vector | Iout_spec | 輸出電流規格向量 |

量測值：

| Show Name | Call Name | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Input Current (A) | Iin | 待測物輸入電流 |
| Input Voltage (V) | Vin | 待測物輸入電壓 |
| Input Frequency (Hz) | Fin | 待測物輸入頻率 |
| Input Power (W) | Pin | 待測物輸入功率 |
| Power Factor | PF | 待測物功率因素值 |
| Total Harmonic Distortion (%) | THD | 待測物THD值 |
| Efficiency (%) | Eff | 待測物效率值 |
| Loading Value (A,V,Ohm) | LoadingTemp | 自動調整完後的Loading值 |
| Output Voltage | Vout | 待測物輸出電壓值 |
| Output Current | Iout | 待測物輸出電流值 |
| Harmonic Spectrum | Harm_Spec | Harmonic 40 階讀值 |
| Harmonic Spectrum Limit | Harm_Limit | Harmonic 40 階限制值 |

說明：

- Auto Adjust Input Power的值表示要達到自動調整的功率值，例如:75W。

- Adjust Range的值表示當自動調整的功率值在Auto Adjust Input Power值加上Adjust Range的值到Auto Adjust Input Power值之間時，即進行量測的動作，例如:Auto Adjust Input Power為75W、Adjust Range為2W時,表示當自動調整調整至75~77W之間時即進行量測動作。

- Low Power Limit for Class C or D表示Class C or D所設定的功率限制值，例如75W，表示若低於75W則判為Class A。

- Harmonic Limit Factor表示Class C or D限制值乘上這個常數時，對於規格的要求為較嚴謹或較寬鬆，預設值為1。

- 此測項在自動調整完後，會提供各階讀值及限制值。

## 附錄 A 通訊連絡方式

為了您的方便，此附錄包含一份表格格式，可用來摘錄當您使用本產品時所發現到的問題，或是對於本手冊的評語，進而幫助我們來解決相關技術上的問題。您可以撕下或影印下面之 Quality Process 表格，填寫後寄給我們。您幫助了您自己也幫助了我們。

- 您可以使用下面的電話及傳真直接與我們聯絡，或是以郵寄方式給我們。

- CHROMA ATE INC.

- 致茂電子股份有限公司

43 Wu-Chuan Road, Wu-Ku Ind. Park,

Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C.

台北縣五股鄉五股工業區五權路43號

電話：886-2-2298-3855

傳真：886-2-2298-3596

- Chroma’s Continuous Quality Process

#### READER COMMENTS

（Fax this form to 886-2-2298-3596）

Chroma welcomes all comments and recommendations to improve this publication in future editions.

| Your Name |  |  | Company Name |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Address |  |  |  |  |  |  |  |
| State |  | Country |  |  |  | Zip |  |
| Phone No. |  | Fax No. |  |  |  | Date |  |
| Manual Title |  |  |  |  |  |  |  |

COMMENTS / RECOMMENDATIONS