数字电桥中串联和并联的选择使用

数字电桥操作面板都有“串联”和“并联”按键供用户选择，这串联和并联不是物理连结，而是内在计算模式的改变，改变计算模式得到理想的精度。

理论上电感正弦波激励响应电压超前电流90度，电容电压落后电流90度。实际测量中由于铜阻和各种损耗的存在，超前或落后都小于90度，这种损耗在测量中以副参数出现，电感损失角的正切值的倒数称品质因素Q值。同样电容损失角的正切值称损耗因子DF。

数字电桥进行高精度量化，要建立适当的数学模型，经过一些数学运算，得到各种参数值。在整个过程中，把损耗的影响用电阻等效和电感或电容串并联。见图1所示：

图1  损耗的影响用电阻等效和电感或电容串并联

对于电阻根据实际应用，可以等效为电阻和小电感的串联或电阻和小电容的并联。

每种等效都可以通过数学运算得到主副参数值，运算过程中，如果中间数据保持的位数很多，上述等效运算的主副参数值是一样的。实际上计算机或单片机受资源的限制，只能在有限位数下运算，一种等效得到一定的计算精度。

大阻抗器件用并联模式计算精度高，小阻抗器件用串联模式计算精度高，被测件的阻抗决定数字电桥串并联的选择。

阻抗小于1K用串联，1K到几十K串并联都可以，还是建议用串联。阻抗大于几百K或M的量级就用并联模式。

被测件是大电感（比如现在LCD背光电源变压器），或小电容用并联。

被测件是小电感或大电容用串联。

特别注意的是阻抗决定串并联模式，阻抗和测试頻率有关，电感是ωL

电容是，小电感小电容适当提高测试頻率可以提高测量精度。

实际运用中串联模式使用比较多。

串联并联运算见下面公式：

电阻和电感               电阻和电容

X=ωL        Z=Rs + jωLs       X=       Z=Rs +

Z=   Z=   Z=     Z=

Q=   Q=  Q=    D=     D=ωRsCs    D=

Ls=    Ls=      Cs=(1+)Cp    Cp=

Lp=    Lp=(1+)Ls     Rs=     Rp=

Rs=    Rp=(1+)Rs     Rs=    Rp=   Rp=

Rs=       Rp=QωLp        Rp=       Bp=

Bp=

电阻电容电感测量方法参考：

电阻低于1KΩ,选择串联120Hz(100Hz)通常称为直流电阻测量,选择低频减小交流影响,选串联模式减小被测件等效串联电感的影响.

电阻大于等于1KΩ,选择并联120Hz(100Hz),选择低频减少交流影响,选择“并联”,是因为测量过程中出现电抗部份,等效为被测件并联一个电容呈现的高电抗,用并联模式减小这种影响,如果Q＜0.1,已存在小电容影响.

电容小于2nF,选择,选择串联1KHz,选用高的测试信号可提高测试精度,同样能测量大于1000μF以上电容.

电感小于2mH,用串联1KHz,选择高测试频率可提高测试精度.

电感大于200H,并联,120Hz,选择低测试频率可提高测试精度。

頻率改变有更深度的用法和意义，这里不一一阐述了。

# Text boxes

Ls

Rs

Lp

Rp

Gp

Cs

Rs

Cp

Rp

Gp