H/P 訓練教材

- 測試目的

為了防止人體受到傷害, 單體內如有如下不良 : 螺絲鬆動, 未鎖, 零件腳裂錫, 未焊, 冷焊以及零件腳沒有插入孔內, 變壓器及零件絕緣度不佳或絕緣間隙距離不夠, 螺絲或其它異物掉落其中, FUNCTION測試無法偵測到異常之狀態, 因而, 從保護產品質量和產品的安全規則要求的角度出發, 必須要能檢測出這些不良, 靜態時, 單體內上述不良, 測試設備難找出, 只有將單體放置, 於振動系統中, 上述不良才可通過儀器設備測出來.

- 測試原理

- HI-POT TEST<高壓絕緣測試>: 利用高壓加於某一有絕緣程度的物體兩端, 通過漏電流的大小來判知物體之間絕緣性是否達到其絕緣的規格之要求, 在此, 我們是把單體的NEVTRAL與LINE短路接於高壓HV端, 輸出端與地線短路接向RETURN端, 加入高壓, 量測漏電流之大小, 來判定輸入端與輸出端, 以及輸入端對接地端絕緣度是否符合安全規格之要求,

All Short

N

L

UUT

AC輸入

H.V

Return

Dc 輸出

- GROUND CONTINVITY(接地測試)：對AC輸入端的GND及待測物的外殼灌入25A的電流,測得地線與外殼不能完全接觸,這樣測量得阻值會大于0.1Ω.只有通過GROUND CONTINUITY 測試才符合安規要求,

UUT

接地螺絲

High

Low

AC 輸入座

N

L

G

I=25A

- ARCING TEST(電弧測試)：當高壓的兩端靠很近時,會有尖端放電現象產生,此一現象經長時間的發生將可能對產品產生很大的傷害,較常見的現象有,當要元件兩端加高壓時,元件腳有一個未焊住,但與焊點有接觸,在振動時,偶爾脫開很小幅度,從而產生尖端放電或有些元件絕緣層有少許的刮傷,

ARCING定義：ARC為一物理現象,通常是指兩端點之間,因距離不夠或介質存在,

而在通電時產生的一個跳火現象,此跳火現象通常為非連續性的,

ARCING偵測的目的：ARC的產生,並不會造成產品立即故障或對人體傷害的問題,但它會隨使用時的的增長,而造成兩端點間的絕緣日益破壞,進而造成機器的故障或對人體的危害,例如”SPS內的PCB的螺絲鎖緊,可能會因工作一段時間后,中間介質阻抗改變,造成浮動電位,進一步破壞PCB內部元件,或因ARC的產生,影響SPS的正常工作.因此ARC偵測的目的在防患未然,也可說是產品可靠度試驗,

ARC偵試線路原理：在ARC的定義列ARC為非連續性的,且約為1KHZ以上的PLUSE OR SPIKE 的高頻信號,因此ARC偵測線路原理如下：

被測物(UUT)電流訊號

LO-PASS FILTER

HI PASS FILTER

從被測物電流訊號經過兩回路,一為20—PASS  FILTER,20—PASS  FIELTER

是將電流信號轉換成RMS值,以便量測與判定,HI—PASS  FILTER則是當被測物電

流信號有ARC(高頻信號)產生時,將低頻濾掉,只留高頻信號,並經過量測與判別,以上為ARC偵測線路原理.

ARC功能偵測計算：ARC的產生與兩端點間的電壓與距離有關,因此,ARC的產生

通常在高壓時產生,也就是在波峰產生,並且ARC的高頻訊號也是載在波峰上故計算

與量測方式都是以MHP：

例(一)：

測試電壓AC1250VAC時：

VP=1250*√2=1768V,以電阻500KΩ做介質

GAP=兩端點距離調整至ARC剛好產生,約0.5MM左右

因此,ARC電流為I=V/R=1768/1500K=3.5MAP

從上述來看,可歐姆定律來計算,但此為理論值,故我們必須考慮各種誤差的可能,如

GAP大小,電阻含   性等因素.

ARC等級說明:

9等級(0.0027A)

8等級(0.0055A)

7等級(0.0077A)

6等級(0.0100A)

5等級(0.0120A)

4等級(0.0140A)

3等級(0.0160A)

2等級(0.0180A)

1等級(0.0200A)

- 測試設備：

- AC WITHSTANDING VOLTAGE TESTER(交流抗壓測試器)

- AC 20W RESISTANCE TESTER(交流低電阻測試儀)

- 振動機台.

四.測試項目

1.HI-POT TEST   (高壓測試)

2.ARCING TEST   (高弧測試)

- GROUND CONTINUITY TEST(接地測試)

- INSULATION     (絕緣阻抗測試)

五.儀器操作(以7440為參考)

1.WITHSTANDING  VOLTAGE  TESTER 選擇項目選按AC-W鍵：

W-VOLT     1500V         （按數字鍵輸入）

HIIMIT      13MA          (按數字鍵輸入)

LO-LIMIT    8.0MA         (按數字鍵輸入)

RAMP TIME    1S           (按數字鍵輸入)

DWEU TIME    3S           (按數字鍵輸入)

FREQVENCY   60HZ         (已設定好)

ARC  SENSE     8           (已設定好)

ARC  FAIL      ON          (按ENTER鍵切換ON/OFF)

SCANNER SETCH             (未用)

OFFSET                      (未設定)

CONNECT     ON或OFF     (按ENTER鍵切換ON/OFF)

按“V”鍵上下翻頁按‘ENTER’自動存儲,AC或DC請按ENTER鍵切換,設定一樣欲

知詳細設定,請參考使用者手冊.

AC  LOW  RESISTANCE  TESTER

先按：GROUNDING后

CURRENT     25A       (已設定好)

CURRENT      25A         (已設定好)

VOLTAGE       8V          (已設定好)

HI-LIMIT      0.1MΩ       (按數字鍵輸入)

20-LIMIT       0MΩ        (按數字鍵輸入)

PWELL TIME    2S          (按數字鍵輸入)

FREQUENCY  60HZ或50HZ  (按數字鍵輸入)

SCANNER       CH          (未用)

OFFSET                      (未設定)

CONNCT      ON或OFF     (按ENTER鍵切換)

按‘ENTER’鍵結束

六.儀器檢查

1.HI-POT的檢查

治具原理:用一個固定電阻箱檢查HI-POT的輸出電壓,根據線路原理:U=IR,計算出治具檢

測時之漏電流值,並作DAILY  CHECK之比較依據.

按MEMORY鍵,輸入治具上標明之電流參數,接好FAIL SAMPLE按TEST,應聽到蜂嗚器的

叫聲,且電流值應大于FAIL  SAMPLE上標明之漏電流值.

七.測試判定

測試不良分以下幾種:

BREAKDOWN            OVER FLOW+ARC:輸出過載, 電弧信號

SHORT                  OVER FLOW :輸出過載

HI LIMIT FAIL            OVER HI LIMIT SETTING : 電流過大失敗

ARC FAIL                >10VS PEAK CURRENT DETECTING

LO LIMIT FAIL           UNDER LO LIMIT SETTING : 電流過小失敗

OPEN                   CHANGE LO : 直流電壓緩升充電電流

OFL                     OVER FLOW :輸出過載

| 主題 |  | Q.耐壓測試與絕緣電阻測試之間有什麽不同呢？ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IR測試是一種定性測試，它給出絕緣系統的相對質量的一個表示。通常用500V或1000V的DC 電壓進行測試，結果用兆歐電阻來量測。耐壓測試也給被測物(DUT)施加高壓，但所加電壓比IR 測試的高。其可以在AC或DC電壓下進行。結果用毫安培或微安來量測。在有些規格中，先進行IR測試，接著再進行耐壓測試。如果一個被測物(DUT)無法通過IR測試，則此被測物(DUT)也無法通過在更高的電壓下進行的耐壓測試。 |  |  |  |  |

| 主題 |  | Q.洩漏、擊穿(崩潰)和電弧之間有什麽不同？ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 洩漏就是通過絕緣系統洩漏的電流。擊穿(崩潰)是指通過或者跨越絕緣系統的破壞性放電，其導致通過絕緣系統的電流突然大增。電弧是在過量的洩漏電流流過時可能出現也可能不出現的一種情況。當被測設備的某一區域的絕緣系統失效，因而電壓自一導體表面向另一導體表面閃電時就出現電弧。電路的阻抗可能高得足以限制流過的電流，因而不導致絕緣的完全失效。電弧的強度和它的持續時間決定高壓測試何時探測出失效情況。有些高壓儀有靈敏得足以探測電暈放電的電弧探測電路。在測試期間的電暈放電不一定表示初始擊穿情況。有些設備，尤其是有電動機的設備，在高壓測試當中通常呈現電暈放電 |  |  |  |  |

| 主題 |  | 華儀安規儀器如何量測電弧? |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 電弧是一個物理現象，華儀電子經過大量的統計和客戶統計數據的反饋，將此物理現象進 行了量化，使之成爲可以量測的物理量，一般高阻抗電弧與電暈産生的高頻脈衝，其頻率 可在低於30千赫至高於1兆赫範圍內變動，而且持續時間可能很短。這些脈衝常常持續不足10微秒（如圖一），這些短時脈衝或尖峰信號不一定會立即導致擊穿放電所以可以被乎略。. 圖一. 華儀安規儀器中有一個專門的電弧偵測系統（如圖二），它通過一個對於10KHz以上頻率 回應的高通濾波器將大於10KHz以上的高頻脈衝信號輸入一比較器，然後和儀器內部的一 個靈敏度調節器所産生的資料作比對，因爲華儀經過長時間的統計和客戶反饋認爲， 10KHz以上的電弧脈衝對於被測物品質帶來直接影響的機率最高。儀器內部靈敏度分爲 1～9個級別，每個級別代表的偵測的電流峰值。(如表一所示). 圖二; 表一. 電弧偵測靈敏度設定; 偵測峰值電流值. Level 9; 2.8mApeak. Level 8; 5.5mApeak. Level 7; 7.7mApeak. Level 6; 10mApeak. Level 5 (出廠預設值); 12mApeak. Level 4; 14mApeak. Level 3; 16mApeak. Level 2; 18mApeak. Level 1; 20mApeak.. 儀器電弧失效報警顯示的意義：. 例如，當儀器設定ARC ON時，並且選定ARC 靈敏度爲出廠預設值5時，儀器檢測DUT報警 提示 ARC Fail，意味這華儀的安規儀器，偵測到該被測物(DUT)內部被偵測到一個峰值大於 12mApeak，頻率大於10KHz的高頻電弧脈衝。. 如何確定選擇靈敏度爲多少？. 華儀的安規儀器出廠電弧靈敏度的預設值爲5，是因爲我們自己本身經過統計，而且我們 的一些客戶如IBM也經過長時間的使用後統計的結果，認爲5是比較可以接受的一個數位， 而且IBM還曾經書面通知它的外協廠使用華儀安規儀器的時候，將電弧靈敏度設爲5。靈敏 度太高可能造成不良率高，不符合成本平衡，太低又可能對産品的品質留下長遠的憂患。 因此如何選擇靈敏度級別，應該由用戶自己根據産品特性經過一段時間的統計，充分考 慮了不良率高低的情況等各種因數，來決定靈敏度高低。. |

IEC 60950-1 & IEC 60335-1 新舊版本安規測試項目差異比較; IEC 60950-1 & IEC 60335-1 新舊版本安規測試項目差異比較. 安規測試項目 safety test item; 測試參數 Test parameter; IEC60950-1(2005); IEC60950-1(2001); IEC60335-1(2006); IEC60335-1(2001). 交流耐壓 （AC）; 1000V～3000V (見5.2.2 Table 5B); 1000V～3000V (見5.2.2 Table 5B); 1250V～3000V (見16.3 Table 7); 1000V～3000V (見16.3 Table 7). 最大判定電流 Max.I; There shall be no insulation breakdown during the test; There shall be no insulation breakdown during the test; No breakdown shall occur during the test; No breakdown shall occur during the test. 直流耐壓 （DC）; 1414V～4242V; 1414V～4242V; -; -. 最大判定電流 Max.I; There shall be no insulation breakdown during the test; There shall be no insulation breakdown during the test; -; -. 測試時間 Test time; 1 min; 1 min; 1 min; 1 min. Routine test; Routine test 測試時間爲1S, 測試電壓要求見5.2.2 Table 5C; Routine test 測試時間爲1S, 見5.2.2 Note1,第327頁; Routine test測試時間爲1S, 測試電壓要求見 Annex A.2 Table A.1,第233頁; Routine test測試時間爲1S, 測試電壓要求見 Annex A.2 Table A.1,第207頁. 短路電流; -; -; 200mA (見13.3 Table 5); 200mA (見13.3 Table 5). 測試原理圖. 絕緣阻抗測試 Insulation Resistance; 測試電壓 Test Voltage; DC 500V; DC 500V; -; -. 判定電阻限值 R Limited; ≧2MΩ (見6.2.2.3); ≧2MΩ (見6.2.2.3); -; -. 測試時間 Test time; -; -; -; -. 接地阻抗測試 Ground Bound/Coutinuity; 測試電流; 額定電流≦16A, 2倍額定電流; 額定電流≦16A, 1.5倍額定電流; 1.5倍額定電流or 25A (Routine test見Annex A.1, at least 10A, 第231頁); 1.5倍額定電流or 25A (Routine test見Annex A.1, at least 10A, 第205頁). 額定電流>16A, 2倍額定電流; 額定電流>16A, 2倍額定電流. 測試電壓 Test Voltage; <12V AC or DC; <12V AC or DC; <12V AC or DC; <12V AC or DC. 判定電阻限值 R Limited; 額定電流≦16A, 不超過0.1Ω; 額定電流≦16A, 不超過0.1Ω; 0.1Ω; 0.1Ω. 額定電流>16A, 壓降不超過2.5V; 額定電流>16A, 壓降不超過2.5V. 測試時間 Test time; 額定電流≦16A, 120S; 額定電流≦16A, 60S; -; -. 額定電流>16A, 見2.6.3.4 Table 2E; 額定電流>16A, 2Min. 泄漏（接觸）電流測試 Line leakage(Touch) Current; 量測電壓; 額定電壓或 110%額定電壓; 額定電壓或 110%額定電壓; 電熱器具以1.15倍額定輸入功率工作,電動器具和組合型器具以1.06倍的額定電壓供電(見13.1); 電熱器具以1.15倍額定輸入功率工作,電動器具和組合型器具以1.06倍的額定電壓供電(見13.1). 判定電流限值 Leakage Current Limited; 0.25～3.5mA RMS 可以用Rms值×√2得到峰值 (見5.1.6 Table 5A,讀取RMS值或Peak值); 0.25～3.5mA RMS 可以用Rms值×√2得到峰值 (見5.1.6 Table 5A,讀取RMS值或Peak值); 0.25～3.5mA RMS (見13.2,要求測試RMS值); 0.25～3.5mA RMS (見13.2,要求測試RMS值). 測試時間 Test time; 標準無明確指出 一般爲1～5S/步; 標準無明確指出 一般爲1～5S/步; The leakage current is measured within 5s after the application of the test voltage; The leakage current is measured within 5s after the application of the test voltage. 人體模擬阻抗模型 (MD); IEC 60990 圖4; IEC 60990 圖4; IEC 60990 圖4; IEC 60990 圖4. 量測頻寬; 15Hz～1MHz; 15Hz～1MHz; 標準無明確指出; 標準無明確指出. 量測方法. MD 線路圖. 備註：綠色爲新版要求，藍色爲舊版要求。...

介電耐壓測試或高電壓測試為國際安規認証機構如：JSI、 CSA、 VDE、BSI、 UL、 IEC、 TUV所要求的必測項目，產品須於出廠前做百分之百的測試，它對產品而言， 為品質的保証及電氣安全性的指標。其測試方式是將一高於正常工作電壓的異常電 壓加在產品上測試，並且這個電壓必須持續一段規定的時間，最後判定只要無絕緣 崩潰情形，即算通過此測試。測試電壓須參照各相關的安規標準並視工作 電壓及絕 緣等級而訂，通常使用交流電壓，若有電容器類零件橫跨於待測絕緣上，則建議使 用直流電壓做測試，但測試電壓須為1.414倍的交流測試電壓。.

絕緣阻抗測試和直流耐壓測試是非常相似的，於相關連的兩點施以直流電壓，最 高可達1000伏特，通常使用單位為MΩ，可判定良品及不良品，一般而言， 測試 電壓為500伏特或1000伏特，絕緣阻抗不得小於10MΩ。絕緣阻抗測試為非破壞試 驗，且 能偵測絕緣是否良好，在某些規範中，是先做絕緣阻抗測試再進行介電耐 壓測試 ，而絕緣阻抗測試無法通過時， 往往介電耐壓測試也無法通過。.

接地阻抗測試為測試產品的接地點，對產品的外殼 或金屬部份，施以一個恆流 (一般電流在10-40A之間) 電源來測試兩點間的阻抗大小，一般產品規定量測25A， 阻抗不得大於0.1Ω而CSA要求量測40A，以此測試，可檢測出接地點螺絲未鎖緊、 接地線徑太小、 接地線斷路等問題。.

洩漏電流測試意指，當設備供應電壓時，流經設備 金屬可接觸部份經人體至接地 部份或可接觸部份的 電流。量測時須使用人體模擬線路MD，並聯電壓表， 其MD 依不同的產品安規標準有不同的人體模擬線路， 而測試電壓為最不利的輸入電壓， 一般訂額定電壓上限為測試電壓。.