Hi-pot 測試基本知識試卷

部門:          工號:           姓名:                          成績:

- 選擇題:(2*10=20)

  - Hi-pot測試只用來判定產品的    B       是否符合安規要求.

A.電氣特性   B.抗電強度    C.機械性能    D.整體性能

  - 絕緣體被擊穿意味著:A

A.絕緣體已失去絕緣性能           B.絕緣體的絕緣性能降低

C.使絕緣體瞬間變成導體           D.絕緣體的物理和化學性能發生改變

  - 帶電導體到工作介面的空間最小距離被稱為:A

A.電氣間隙     B.爬電距離    C.安全距離     D.絕對安全距離

  - 絕對安全電壓的值是:C

A.50Vdc        B.36Vdc       C.12Vdc       D.100Vdc

5. Hi-pot測試中的測試電壓是模擬產品在使用過程中出現的 C         .

A.正常使用電壓    B.異常電壓      C.異常高壓     D.失效

6.EXTECH7440不包括以下測試功能:D

A.交流耐壓        B.直流耐壓      C.接地電阻     D.防火阻燃

7.OFFSET是指Hi-pot測試儀器的    C       .

A.測量變差        B.重複性誤差    C.起始誤差     D.相對誤差

8.非連續性測試,Hi-pot的測試時間為:A

A.1min            B.1s            C.30s          D.2min

9.在進行Hi-pot測試時,測試儀器應:D

A.可靠接地        B.選擇適當的試驗電壓       C.選擇漏電流的上限

D.以上都是

10.漏電流是由產品的   A            引起的.
A.分布電容    B.絕緣不可靠   C.抗電強度不夠  D.產品的使用電壓太高

- 判斷題:(2*10=20)

1.交流耐壓測試中的漏電流與絕緣電阻中的漏電流所包含的意義一樣.(　V　)

2.絕緣電阻的表征值是漏電流,單位是m A.(   X    )

3.一般民用電器的抗電強度的漏電流上限是0.5 m A.(  X   )

4.環境的變化不會對絕緣電阻或抗電強度產生影響.(   X     )

5.為防止靜電導致產品受損,在進行Hi-pot測試時,應佩帶靜電手環,腳環.( X   )

6.漏電流越小,說明產品的抗電強度越好,當漏電流為零時,表明產品的抗電強度最好.(   X    )

7.在比較潮濕的環境下,產品的絕緣電阻不可低於5MΩ.(   V    )

8.36Vdc在任何情況下,都是絕對安全的.(   X      )

9.直流耐壓與交流耐壓測試可以互相轉換,這意味著在進行抗電強度測試時,可以任意選擇其中一種.(    X    )

10.絕緣電阻測試通過,意味著抗電強度測試必定能通過.(   X     )

- 問答題:(8*5=40)

  - EXTECH7440有哪些測試功能?

答:1).交流耐壓

2).直流耐壓

3).絕緣電阻

4).接地電阻

2.為甚麼進行抗電強度測試,其最終目的是甚麼?

答:對電子電氣設備進行抗電強度測試主要是考量設備在正常運行過程中,當系統中出現異常高壓時,設備本身的絕緣系統對這種異常高壓的承受抵抗能力,這是一個非常重要的安規項目,進行這種測試的最終目的是防止人體受到電擊傷害.

3.在進行Hi-pot測試要注意哪些事項?

答:在進行Hi-pot測試時應注意:

- 測試前

  - 首先要檢查測試儀器的接地是否可靠,電源線,測試線有無破損,治具連線,測試線路有無差錯.

  - 查看絕緣防護措施是否落實可靠.

  - 對儀器進行功能點檢,檢查儀器是否正常,是否在校驗有效期內.

  - 根據所測試的產品設定適當的測試程式.

2)測試中

- 測試過程中要保證被測產品可靠的連接在測試線路中.

- 測試過程中身體任何部位不得出觸及金屬或帶電部分,也不要去觸碰產品,身體不得與地面或接地線接觸.

- 測試過程中要注意觀察,發現異常要立即關掉儀器,切斷電源,將異常原因找出,並解決掉,才能繼續測試.

- 裝些產品必須在確認儀器物高壓輸出的情況下進行.

3)測試後

  - 測試結束後,要將儀器恢復測試前的狀態.

  - 將測試治具,導線收藏在指定位置,以備下次使用所需.

  - 做好測試檯面的清潔整理,如要給儀器加防塵罩,一般要等儀器完全冷卻後再罩,防止儀器產生凝露.

  - 關電時應按照先關儀器,后關總電源的順序,開機則相反.

4.變壓器的耐壓測試應注意哪些事項?

答:變壓器和線圈類產品在進行耐壓測試時,除需要遵循耐壓儀的測試規則外,還要注意變壓器和線圈類產品耐壓測試的一些特殊事項:

因變壓器一般有多組繞組,而且有一次側和二次側之分,所以在測試應注意測試順序:

  - 在進行繞組對鐵芯(地)的耐壓測試時,如果鐵芯或引腳表面有絕緣漆,應先將表面去掉一小塊以確保連接可靠,然後從線包最內面的一個繞組開始測試,依次直到最外一個繞組,輸出低於50V的繞組可以不作測試.

  - 在進行繞組間的測試時,所有的繞組都要互相進行測試,輸出電壓膠高的繞組接高壓端,輸出電壓低的接低壓端,如果兩個繞組的輸出電壓都低於50V,可以免做.

  - 測試時應按照試驗電壓從低到高的順序進行.

5.請說出拉弧有甚麼危害?

答:拉弧主要是由於高壓電荷向近距離低電位放電引起的,它的主要危害是:

  - 由於拉弧能產生很高的溫度,會導致絕緣體碳化而失去絕緣性能或引起絕緣性能降低.

  - 由於拉弧能產生很高的溫度和火花,容易引起火災或爆炸.

  - 由於拉弧能產生很高的溫度,容易引起人體被灼傷.

- 計算題:20*1=20)

有一種工作電壓為交流240V±10%/50Hz的帶有”回”形標誌的民用電器,現在對它進行耐壓測試,請確定它的試驗電壓,漏電流上限和試驗時間.

答:根據安規的相關要求,帶有”回”標誌的電器是雙重絕緣的,因此:

- 如果是產線連續性測試

試驗電壓::(1000+2*240*1.1)*1.2*2=3667V取3700V

漏電流上限:10mA

- 如果是抽查

試驗電壓:(1000+2*240*1.1)*2=3056V  取3100V

漏電流上限: 10mA