| ATS－300M 铁芯磁性参数测量仪 |
| --- |
| 一、仪器概述 |
| 采用嵌入式系统集成技术，运用高速微处理器,将励磁控制、数据采集和数据处理等单元进行了高度集成化整合，使仪器具有高效快捷和稳定可靠的优异性能，可为用户提供方便快捷和可靠的测量。 仪器具有强大的数据处理和存储性能，可通过面板操作独立运行，也可以计算机联机通讯，在计算机操作平台下进行直观操作。 仪器专业应用于测量马达（硅钢）定子铁芯、工频变压器铁芯、成品变压器、非晶、超微晶和坡莫合金铁芯（闭路样品）在50Hz和60Hz频率条件下的动态磁滞回线、磁化曲线和功耗曲线；并准确测量磁芯振幅磁导率μa、损耗角δ、比总损耗Ps、剩磁Br、矫顽力Hc等动态磁特性参数。 |  |
| 二、主要特点 |
| ⑴、输出为正弦波，输出失真度极低，且与负载无关，保证用测试结果的准确性。 ⑵、励磁电源的电压和电流均为多量程自动输出，可根据被测量的样品和绕线匝数自动选定输出量程，保证测试结果的精度。 ⑶、采用32位ARM嵌入式高速处理器，数据处理能力极强。 ⑷、可独立进行单点或多点测试（单机操作时）、单点平均测试时间约12秒。 ⑸、可测试热轧、冷轧取向和无取向硅钢铁芯及坡莫合金、非晶和纳米晶等软磁磁芯。 ⑹、被测样品形状：环形、E形、U形等闭路样品。 ⑺、支持结果分选、操作简单，特别适合现场测量。 ⑻、采用320×240大屏幕液晶显示，可显示各种波形、曲线及测量结果。 ⑼、支持USB2.0 HOST接口（可连接U盘）， U盘海量数据存储。 ⑽、支持RS232接口，可与计算机连接组成测试系统（选配SMtest Windows测量软件），功能更加丰富。 |
| 三、软件功能 |
| ⑴、SMtest测量软件运行于Windows 95/98, Windows 2000/XP操作系统下，符合Windows软件规范，操作直观简捷。 ⑵、SMTest主要有三种功能：测试功能、文件操作和打印输出。 ⑶、可选择定B（锁定磁感）或定H（锁定磁场）测量，满足多种测试要求。 ⑷、全自动控制，智能化判断，整个测试过程无需用户干预。 ⑸、测试过程实时监控采样波形和仪器状态，并可随时中止。 ⑹、根据样品的外形尺寸计算样品的有效截面积和有效磁路长度。 ⑺、文件系统采用数据库格式，可直接打印或输出测试结果到Excel表格中。 ⑻、文件管理功能强大：具有保存数据，删除数据，清除全部数据等功能。 ⑼、数据文件包含完整的采样数据、样品参数、仪器参数和测试方案，文件采用文本格式，可方便地输 入到其它软件中。 ⑽、显示I(t)、U(t)、B(t)采样波形和B(H)磁滞回线，并可显示曲线上每一个数据点的坐标信息。 ⑾、进行多点组簇后，可显示B(H)磁滞回线簇、B(H)磁化曲线、μa(H)磁导率曲线和Ps(B)损耗曲线， 并可显示曲线上每一个数据点的坐标信息。 ⑿、可将不同条件下测得的B(H)磁化曲线和Ps(B)损耗曲线组合到一张图纸上，以便进行对比分析。 ⒀、按μa、Ps、Bm、Br、Hc和Hm等参数设定上下限，对测试结果进行合格判定，通过数据表格的颜 色来确定。 ⒁、支持各种型号的打印机，测试报告与打印机纸张精确匹配。 ⒂、具有打印预览的功能，可方便地调整测试报告的大小和边距。 ⒃、可直接打印测试报告，或将测试报告生成JPG图片文件。 ⒄、可直接通过E-mail发送JPG图片文件，或将JPG图片文件保存到磁盘。 ⒅、测试报告包含完整的曲线图、测试结果、测试条件和样品参数。可采用中、英文格式，可方便添加 用户标志和企业名称。 ⒆、有多种单位制式可供选择，以保证不同用户各自的使用习惯。 |
| 四、硬件参数 |
| 系统参数 |  | 励磁电源 |
| 处 理 器：32位ARM嵌入式高速处理器 外部存储：U盘存储，兼容各种U盘，容量可达4GB或更大，可存储10万条数据 接 口：RS232、USB2.0 HOST(接U盘) 显 示：320×240点阵，5.7寸液晶屏 |  | 输出功率：300VA正弦波 输出频率：50Hz、60Hz 频率误差：设定值±0.05％以内 输出电压：0～10～50～80～100V(有效值) 输出电流：0～30～300～3000～30000mA(峰值) 电压失真度 ：优于0.5% 电压稳定度 ：优于0.2% 信号产生方式：DDS数字频率合成方式 |
| 数据采样 |  |  |
| A/D转换：双通道，逐步逼近转换器 电压采样：0～3～30～300 V(峰值) 电流采样：0～30～300～3000～30000 mA(峰值) |  |  |
| 五、测量精度（预热0.5小时；在温度：23℃±5℃，温度30～75％RH环境下且无外磁场干扰时测试） |
| 测量参数 | 锁定精度 | 测量精度 |
| 磁感（Bm） | ±0.3% | ±(0.3％+0.1％×(Vf/Vr-1)) (Vf:感应电压采样档位满量程徝，Vr: 感应电压测量峰徝) (Vf/Vr-1) ≤2 (30V、300V电压采样档位) |
| 磁场（Hm） | ±0.5% | ±(0.3％+0.1％×(If/Ir-1)) (If:励磁电流采样档位满量程徝，Ir: 励磁电流测量峰徝) (If/Ir-1) ≤2 (300mA、3000mA、30000mA电流采样档位) |
| 比总损耗Ps | …… | ±(1.0+ (Φ/90°)×0.25×tan(Φ)) ％ (Φ:感应电压与励磁电流的相位角) |
| 六、配置清单 |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 铁芯磁性参数测量仪主机 | ATS－300M | 1 | 台 |
| 2 | 镀金测试夹 |  | 1 | 付 |
| 3 | 计算机连接线 | RS232 | 1 | 条 |
| 4 | 电源线 |  | 1 | 条 |
| 5 | 软件包 | SMTest | 1 | 套 |
| 6 | 标准样品 | 环样 | 1 | 只 |