西 安 奥 能 电 气 有 限 公 司

http://www.allcanpower.com

一、简述

ADJ-U-1.2KW和ADJ-U-3KW系列电源产品，输出电压从0V～额定电压连续可调，输出电流0A～额定电流连续可调。是输出连续可调的恒压/恒流双模式直流电源供应器。电源外形尺寸符合国际化标准19英寸机架安装，主电路采用ZVS软开关技术，电源具有低输出纹波和高功率密度（1.2KW仅1U，3KW仅2U），电气安装工艺合理可靠，机箱及面板工艺精湛、美观大方。

前面板人机操控及显示一应俱全，有各自独立的输出电压、电流调节，可分别设置恒压值、恒流值，有CV/CC状态指示，OVP，OTP控制告警指示，高精度数字显示电压、电流，有各种状态切换开关可选择设定过压保护值，显示输出电压值，内部/外部控制切换，软关断等功能。

该电源有输出过压保护设定电路，可自行设置需要保护的输出电压上限值，后面板有输出端子及模拟，开关信号控制端子，配合前面板控制开关，可实现外部模拟量及开关量，对电源供应器进行远程调压、调流，电压及电流取样、关断等功能。

该电源具有体积小、重量轻、低纹波、国产化、低成本、交货快、服务支持好等优点。实为老化设备试验设备，测试设备中替代昂贵的进口电源装置的优选产品，可广泛应用于电力、工业控制、电力电子、石油、航空、航天、国防装备等领域。

二、电源规格

1、输入电压：交流220V±20％，47～63Hz

2、输出电压及电流规格

1.2KW系列（1U）

| 型号 | 输出电压 | 输出电流 |
| --- | --- | --- |
| ADJ-U-20-60 | 0～20V | 0～60A |
| ADJ-U-35-35 | 0～35V | 0～35A |
| ADJ-U-40-30 | 0～40V | 0～30A |
| ADJ-U-60-20 | 0～60V | 0～20A |
| ADJ-U-100-12 | 0～100V | 0～12A |
| ADJ-U-150-8 | 0～150V | 0～8A |
| ADJ-U-300-4 | 0～300V | 0～4A |
| ADJ-U-600-2 | 0～600V | 0～2A |

3KW系列（2U）

| 型号 | 输出电压 | 输出电流 |
| --- | --- | --- |
| ADJ-U-20-150 | 0～20V | 0～150A |
| ADJ-U-35-85 | 0～35V | 0～85A |
| ADJ-U-40-75 | 0～40V | 0～75A |
| ADJ-U-60-50 | 0～60V | 0～50A |
| ADJ-U-100-30 | 0～100V | 0～30A |
| ADJ-U-150-20 | 0～150V | 0～20A |
| ADJ-U-300-10 | 0～300V | 0～10A |
| ADJ-U-600-5 | 0～600V | 0～5A |

用户如有特殊要求及技术条件可以订制电源。

3、输出稳定度：±1％FS，±2个字

4、输出纹波常用型号参考值：20MHz示波器输出端子地线环测试法。

OUT：20V～40V   VP-P≤80mV～150mV

OUT：60V～150V   VP-P≤150mV～240mV

OUT：300V   VP-P≤300mV

OUT：600V   VP-P≤600mV

5、安规特性

输入—输出  AC1500V/1分钟；绝缘电阻：500V兆欧≥50MΩ

输入—外壳  AC1500V/1分钟；绝缘电阻：500V兆欧≥50MΩ

输入—外壳  DC1000V/1分钟；绝缘电阻：500V兆欧≥10MΩ

6、使用环境

6．1工作温度：0℃～+50℃

6．2储存温度：-20℃～+85℃

6．3环境湿度：0～80％RH无结露

7、外形尺寸：（仅机箱尺寸，不含前面板，后面板上附属零件尺寸）

1.2KW/1U ：（长）430mm×（深）445mm ×（厚）44mm

3KW/2U ：（长）430mm×（深）445mm ×（厚）88mm

前面板

后面板

三、ADJ-1.2KW/3KW系列使用方法（如图3以ADJ-U-600-2为例）

1、检查电源供应器前面板上型号标识与所需电源规格是否一致，并准备3 1/2位数字万用表一台，与被测电源输出电流匹配的0.5及标准电流表一台，与输出电压、电流匹配的假负载1台，以600V/2A电源为例，则将万用表档置位为DC1000V，电流表需5A档，滑线变阻器选用600Ω/2A。

图3                                          图4

2、首先对被测电源进行空载测试

2.1取下后面板上输入电源端子：（INPUT）上的防护盒，如图4。

2.2在断电的条件下，按接线图标将输入电源线接到输入端子上，电源线的规格按1.2KW为1.2mm2，3KW为2.5 mm2要求，接入电线后应认真检查、核对、确认无误后，将防护盒上回原位。

2.3对前面板按键进行设定，总电源开关置位于关断，如图5。

图5                                              图6

面板上所有按键开关均不能按下，如图6，STANDBY键应弹出，将输出电压调节电位器设置为最小（逆时针旋转到头），将输出电流调节电位器设置为最大（顺时针旋转到头）。

2.4电源接通AC220V，将前面板电源开关打开，电源运行后，观察前面板各指示灯，电压、电流表指示数值应均为000V或0.00A，机内冷却风机应转动，CV灯亮（恒压模式），CC灯灭，各保护及外控指示灯均灭。

2.5将万用表设定为直流电压1KV量程，将红表笔接入，电源后面板OUTPUT端子正上，将黑表笔接入OUTPUT端子负上，接好后，顺时针调节输出电压，此时可观察到前面板电压表头有输出电压值，可分别设置输出电压50V、100V、300V、600V与外接万用表所显示的电压值进行比较，两值相对偏差应≤±5V，否则应对电源表头进行校准。

3、对被测电源进行带载测试

先将电源总开关按为关断状态，然后将假负载串接标准电流表后接到电源OUTPUT 端子正上，同时继续使用万用表观察输出电压，将电源总开关按为开状态，调节输出电压调节钮及滑线变阻器阻值，可使电源达到最大的输出功率（300Ω条件下输出600V/2A），当逆时针调节（CURRENT）电流调节钮时，电源将进入CC（恒流）模式。该模式下前面板CC灯亮，CV灯灭，同时输出电流值将恒定在设定电流点上保持不变，电源在输出0～600V，0～2A范围内任何一个值均可连续运行。

4、前面板4个按键功能说明

4.1（OVP）键输出过程电压保护值。该键被按下时，前面板电压表头显示数值为输出过压保护上

限值，该值可以通过前面板过压保护设定，电位器（OVPSET）进行设定，该电位器可用钟表螺丝刀进行调节，V0值在0～150％范围，而且过压保护电路的动作是闭锁式的，保护后不会自行恢复，只能用断电重新启动电源的方式清除保护状态。例如在按下（OVP）键后，将数值设定为300V，电源输出电压在300V±5V左右时，电源将进入保护状态。

4.2（V/I）键输出电压值、电流值预显示按键。按下后表头指示为即将达到的输出电压及输出电流设定值。

4.3（STANDBY）键为关断键。该键为带锁键，按下后不会复位，将被锁住，并且电源在不断开总电源的情况下，电源将停止输出。再次按下键，键弹出后，电源恢复原先设置工作值，继续输出，从而实现了电源的软关断。

4.4（LCL）键为内/外控切换开关按键。该键未被按下时，电源为内部控制，即输出电压调节，输出电流调节均为机上前面板，调节电位器控制。当按下（LCL）键后，则输出电压、电流调节是通过后面板J2控制端口向机内提供0～+5V或0～5KΩ基准电压或调节电位器来实现外部控制的。

5、前面板7个指示灯功能说明

5.1（CV）恒压模式指示灯（绿色）。该灯位于输出电压设定电位器上方，灯亮时，电源工作于怛压模式。

5.2（CC）恒流模式指示灯（红色）。该灯位于输出电流设定电位器上方，灯亮时，电源工作于怛流模式。

5.3（OVP）输出过压保护动作指示灯（红色）。该灯位于（V/I）按键上方，灯亮时，电源已输出过压保护动作，此时只能用断开总电源，再次上电方式清除保护动作。

5.4（S/D）禁止输出指示灯（红色）。该灯位于（STANDBY）按键上方，当按下（STANDBY）键时，灯被点亮，同时电源输出被禁止，再次按键复位，电源恢复输出。

5.5（RMT）外部控制指示灯，（绿色）。该灯不论是前面（LCL）键被按下，还是从J2控制端设定为外控模式，灯都会亮，表示电源只接受外部调压、调流控制信号，前面板调节电位器不起作用。

5.6（OTP）机内过温保护指示灯。

5.7（ACF）输入电源欠压及断电指示灯。

6、前面板共有2块数字表头，表头解析度均为3 1/2位其中有电压表头（VLOLTAGE）一块，电流表头（CURRENT）一块，精度均可达到±5％。

7、前面板共有2个调节钮，调节钮控制的电位器为进口、高精度、高分辨率、10圈电位器。VOLTAGE调节钮，输出电压值最小为0V，最大为额定值CURRENT调节钮，输出电流值最小为0A。

8、后面板各部件功能

8.1（OUTPUT）电源输出端子，端子分为两种形式，60V以下输出电压以铜板电极作为输出端子，100V以上以欧制防护压接端子作为输出端子。如图7所示，其中1与2相接输出正、3与4相接输出负。

8.2 J1接线端子标号及功能符号如图8所示。该端子用于补偿输出线上的线压降，当信号线将J1与输出负载两端相连接后，输出线上的线压降将被补偿，从而使负载两端电压稳定。

图7                                        图8

8.3 J2控制端子接线标号及功能符号如图9所示。该端子主要控制各种信号的输入与

输出。

图9

8.4 VRMT端子与GND端子相接后，电源输出电压受VPGM+，VPGM-，两端间的0～+5V电压信号所控制，前面板电压调节电位器不再控制输出电压。

8.5 IRMT端子与GND端子相接后，电源输出电流受IPGM+，IPGM-，两端间的0～+5V电压信号所控制，前面板电流调节电位器不再控制输出电流。

8.6（VMON）端子是输出电压值信号传感端，该端口向外输出0～+5V/0～+10V电压信号，其值与实际输出电压值有线性比例关系。例如当电源输出为0～600V时，每输出120V信号则输出为1V。

8.7（IMON）端子是输出电流值信号传感端，该端口向外输出0～+5V/0～+10V电压信号，其值与实际输出电流有线性比例关系，例如当电源输出为0～2A时，每输出0.4A信号则输出为1A。

8.8 S/D+， S/D-两个端口间加入+5V～+15V的直流电平信号时，电源输出将被禁止。

8.9 J2端子中，GND与VPGM-，IPGM-为一个地，所有输入与输出信号均以GND为基准（除S/D-外）。

9、SW1开关，在后面板上J2与OUTPUT之间有一个8位拨码开关，向上为OFF断开，向下为ON闭合，如图10所示。

9.1 SW1—1按下后，将通过内部电路向VPGM+端送入1mA恒流信号，此时必须在VRGM+、VPGM-间接入5K/10K可变电阻器，用这个可变电阻进行输出电压调节。未按下，则VPGM+接受0～+5V/0～+10V电压信号控制。

9.2 SW1—2按下后，将通过内部电路向IPGM+端送入1mA恒流信号，此时必须在IPGM+与IPGM-间接入5K/10K可变电阻器，用这个可变电阻进行输出电流调节。未按下，则IPGM+接受0～+5V/0～+10V电压信号。严禁在VPGM+～VPGM-，IPGM+～IPGM-间未接可变电阻的情况下，将SW1—1及SW1—2按下否则电源将保护及有过电压输出。

9.3 SW1—3外部调压控制信号范围选择开关，未按下OFF则为0～+5V/0～5K，按下ON则为0～+10V/0～10V。

9.4 SW1—4外部调流控制信号范围选择开关，未按下OFF则为0～+5V/0～5K，按下ON则为0～+10V/0～10K。

9.5 SW1—5输出电压值传感信号范围选择开关，未按下OFF则为0～+5V，按下ON则为0～+10V。

9.6 SW1—6输出电流值传感信号范围选择开关，未按下OFF则为0～+5V，按下ON则为0～+10V。

9.7 SW1—7输出禁止电平，未按下，高电平为关断输出，按下则低电平，关断输出。

9.8 SW1—8输出过温保护模式，未按下为自动恢复，按下则为闭锁不自恢复。

四、售后服务

如有任何关于本电源应用的问题请来电或发电子邮件：

电话：029－85691588     传真：029－85692189

E－mail: allcanpower@sina.com

Http://www.allcanpower.com

地址：西安市高新区创业大道39号

# Text boxes

ADJ–U–600-2系列

19英寸机架式直流可调电源

使用说明书