EMI干扰测试项目的基本配置及价格

简    介

EMI干扰测试项目的基本配置的主要设备为;测试仪器和屏蔽室及暗室

其中测试仪器为我公司生产的其它由我们的合作公司供应也可由客户自行采购

１：传导干扰测试：ZN3950C型 频率范围（9KHz—30MHz）灯具传导测试范围，开关电源常用测试范围（150KHz—30MHz）此项测试不需要特殊环境，　（只要在一般的研发工作室即可进行测试），所测试的数据和检测机构的数据误差，在2dB左右．标准规定：标准的（ＥＭＣ）试验室之间的误差在２dB。

基本配置: 第一种　:主机术条件：1. 频率范围：9kHz～30MHz；
2. 频率最小步进：10Hz(9kHz～150kHz)
                         1kHz(150kHz～30MHz)
3. 电压测量范围：0dBμV～120dBμV
4. 检波方式：峰值检波、准峰值检波、平均值检波
5. 各检波测量时长范围：100ms～3000ms
6. 峰值检波器参数：峰值保持时间 100ms-3s
7. 准峰值检波器参数：
   充电时间：45ms(9kHz～150kHz)
                 1ms(150kHz～30MHz)
   放电时间：500ms(9kHz～150kHz)
                 160ms(150kHz～30MHz)
8. 表头机械时间常数：160ms±80ms
9. 过载系数：＞24dB (9kHz～150kHz)
                   ＞30dB (150kHz～30MHz)
10. 直放过载：＞25dB
11. 测量误差：±1.5dB
12. 中频带宽：9kHz±1kHz(6dB)
                    200Hz±10Hz(6dB)
13. 中频抑制：＞40dB
14. 中频镜频抑制：＞40dB
15. 跟踪源电平：97dBμV±2dBμV
15. 场强测量范围：10dBμV/m～140dBμV/m（配ZN30800）
                          30dBμV/m～140dBμV/m（配ZN30900A）
16. 符合CISPR-16标准
17. 体积：（L×W×H）360×270×120mm
18. 重量：13.5kg

2:人工电源网络ZN3760A

1.频率范围：9kHz～30MHz

2.阻抗特性：（50μH+5Ω）//50Ω
3.工作电流：10A
4.工作电压：AC 250V 50Hz；DC 400V
5.RF 输 出：BNC 50Ω 
6.隔 离 度：0～40dB（9kHz～50kHz）；
            ＞40dB（50kHz～30MHz）
7.衰 减 器：20dB±1dB 
8.限 幅 器：130dB（μV）内置
9.尺  寸：290mm×240mm×100mm
10.重  量：4kg

3:限幅器一个

1概述
  ZN1550A脉冲限幅器是专为EMC测试中连接于人工电源网络与频谱接

收机之间而设计的保护装置，可有效的抑制功率信号进入测量设备前级烧

毁敏感器件。

2．性能指标
2.1 工作频率：9kHz～1GHz；
2.2 输入功率：30dBm；
2.3 插入损耗：20dB±1dB；
2.4 限幅电平：13dBm；
2.5 端口驻波：1.4；
2.6 外形结构：IN  N(F)，OUT N(M)

4：隔离变压器500W （配送）

注:由于此项测试的频率范围较低受外界影响较小.根据实际工作经验(包括现已使用的客户调查),此项测试不需要屏蔽室也可以做测试,最好做一个简易的屏蔽室，测试结果会更稳定 而且误差在2dB左右.实用于研发部及生产线上面对产品进行抽检.

电磁兼容EMI传导测简易试场地的平面布置图。

1：地上和墙上各放一张，长2.44米   宽1.22米 厚1毫米 以上的镀锌铁板有规定的尺寸，（或者长2.米宽1.2米 厚1--2毫米的不锈钢板）。

2：在地上的铁板上放一张木制的办公桌，高0.8米，宽0.6-1米，长1.5-2米

（或根据现场的工作场地，也可做一个简易的木质工作台高0.8-1.2米，宽0.6-1米，长1.5-2米）

3：铁板一定要接地良好。

备注：ZN3950C型测试接收机的输入电源为220V\50Hz,如果是110V的电源需要用变压器将电压调节到220V。ZN3760A人工电源网络（LISN）的输入电压可自由调节（90V～230V）。可将以上图中的调压器换成变频电源（变频电源需符合EMI）。